Załącznik nr 4 do SWZ

po zmianach z dnia 24.08.2021 r.

(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znak postępowania: ZP/TP-23/21
na „Dostawę zestawów, odczynników i materiałów zużywalnych do badań HLA, HPA, HIT”

- Część 1 – dostawa zestawów do oznaczania przeciwciał IgG do kompleksu heparyna - PF4 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy diagnostyczne do oznaczania przeciwciał w klasie IgG do kompleksu heparyna – PF4 u pacjentów z małopłytkowością i leczonych heparyną - do wykonania 42 pojedynczych oznaczeń w duplikacie. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Testy do wykonania techniką immunoenzymatyczną – ELISA. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zestawy przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |

* )  niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis

- Część 2 – dostawa zestawów diagnostycznych do oznaczania antygenu HLA B 27 metodą serologiczną * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy diagnostyczne do oznaczania antygenu HLA B 27 metodą serologiczną – do wykonania 130 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Zestawy przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |

* )  niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis

- Część 3 – dostawa zestawów diagnostycznych do oznaczania antygenu HLA B 27 metodą genetyczną PCR SSP * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy diagnostyczne do badania antygenu HLA B 27 metodą genetyczną PCR SSP - do wykonania 32 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Zestawy przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |

* )  niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis

- Część 4 – dostawa zestawów diagnostycznych do oznaczania przeciwciał przeciwko glikoproteinom płytkowym i antygenom układu HLA klasy I metodą ELISA * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy diagnostyczne do oznaczania przeciwciał przeciwko glikoproteinom płytkowym i antygenom układu HLA klasy I metodą ELISA – do wykonania 39 pojedynczych oznaczeń, w duplikatach każde. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Zestawy przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |

* )  niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis

- Część 5 –  dostawa zestawów do izolacji DNA z krwi świeżej lub mrożonej techniką mikrokolumnową * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy przeznaczone do manualnej izolacji genomowego DNA z krwi świeżej lub mrożonej techniką mikrokolumienek – do wykonania 100 izolacji. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Możliwość pojedynczej izolacji. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Możliwość uzyskania DNA w stężeniu 50-100 ng/µl i czystości 1,6-1,8. | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Zestawy przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |

* )  niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis

- Część 6 – dostawa zestawu testów, odczynników, Taq DNA polimerazy, kalibratorów, weryfikatorów, materiałów zużywalnych wraz z oprogramowaniem 
i oprzyrządowaniem do oznaczania antygenów HLA klasy I (locus A, B, C) 
i klasy II (locus DRB1 i DQB1) na poziomie niskiej rozdzielczości metodą PCR SSO na analizatorze Luminex 200 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania antygenów układu HLA locus: A wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania antygenów układu HLA locus: B wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania antygenów układu HLA locus: C wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania antygenów układu HLA locus: DRB1 wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania antygenów układu HLA locus: DQB1 wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń. lub Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania układu HLA locus: DQA1/ DQB1 wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń. | TAK / NIE * ) | - Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania antygenów układu HLA locus: DQB1* ) / - Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania układu HLA locus: DQA1/DQB1* ) |
| 6. | Zestawy firmowych kalibratorów niezbędnych do pracy analizatora Luminex z oprogramowaniem xPonent, w ilości 50 kalibracji. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Zestawy firmowych weryfikatorów niezbędnych do pracy analizatora Luminex z oprogramowaniem xPonent, w ilości 50 weryfikacji. | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Bufor opływający dedykowany do aparatu Luminex (xMap Sheath Fluid) - w ilości 60 litrów. | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Streptawidyna kompatybilna z wyżej wymienionymi testami dla każdego locus, w ilości 200 oznaczeń w kontekście 5 loci. | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | Nuclease Free Water kompatybilna z wyżej wymienionymi testami dla każdego locus, w ilości 200 ml podzielonych na fiolki o objętości min. 20 ml każda fiolka. | TAK / NIE * ) |  |
| 11. | Technologia LUMINEX – Zestaw testów, odczynników, Taq DNA polimerazy, kalibratorów, kontroli o których mowa w pkt 1-10 winne być dedykowane do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Luminex 200 oraz kompatybilne z dostarczonym oprogramowaniem. W przypadku braku możliwości prawidłowego wykorzystania przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt właściwe odczynniki wraz z materiałami zużywalnymi i oprogramowaniem. | TAK / NIE * ) |  |
| 12. | Możliwość wykonania odczytu w ciągu 72 h od momentu zakończenia wykonywania badania. | TAK / NIE * ) |  |
| 13. | Oprogramowanie: |  |  |
|  | - Oprogramowanie interpretacyjne uwzględniające najnowszą nomenklaturę HLA (zgodnie z zaleceniami WHO) oraz możliwość tłumaczenia wyników z wersji v2 nomenklatury na v3 i odwrotnie. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie interpretacyjne umożliwiające analizę wyników tej samej próbki uzyskanych metodą SSO i SSP (w przypadku dotypowania dawcy). | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie umożliwiające tworzenie bazy pacjentów i dawców z możliwością przeszukiwania bazy według ID próbki oraz ID pacjenta/dawcy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie powinno pozwalać na analizę wyników badań poprzez interpretację surowych danych z fluorescencyjno – laserowego analizatora systemu Luminex i podaniem sugerowanych wyników. Oprogramowanie powinno również umożliwiać przechowywanie wyników w bazie danych. Baza powinna być tak zaprojektowana, aby możliwe było szybkie i łatwe wyszukiwanie wyników przeprowadzonych badań, a także umieszczenia dodatkowych informacji. Należy określić ilość niejednoznacznych wyników na poziomie niskiej rozdzielczości badań locus: A, B, C, DRB1, DQB1, która nie może być większa niż 3%. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie posiadające możliwość kodowania wyników za pomocą kodów NMDP wraz z objaśnieniem zastosowanych kodów. Możliwość aktualizacji bazy kodów NMDP online. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie musi być kompatybilne z posiadanymi bazami programów (HLA Fusion, Matchit DNA) i umożliwiać jej kontynuację w zakresie gromadzenia wyników. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie musi mieć możliwość zdalnej aktualizacji. | TAK / NIE * ) |  |
| 14. | Odczynniki przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |
| 15. | Termin ważności odczynników – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |

* )  niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis

- Część 7 – dostawa odczynników oraz sprzętu jednorazowego użytku, kompatybilnych 
ze sobą, do oznaczania przeciwciał anty-HLA klasy I i II w screeningu 
na analizatorze Luminex 200 wraz z oprogramowaniem do analizy uzyskanych wyników oznaczeń * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mix mikrokulek pokrytych oczyszczonymi antygenami HLA klasy I i klasy II, stanowiących podłoże reakcji immunologicznej do wykrywania przeciwciał anty-HLA klasy I i II w sreeningu, przy wykorzystaniu techniki cytometrii przepływowej, na analizatorze Luminex 200 w ilości 300 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Konjugat – przeciwludzka kozia IgG sprzęzona z PE pozwalająca wykryć na analizatorze emisję fluorescencji PE z każdej mikrokulki w mieszaninie reakcyjnej, pozwalając na uzyskanie danych w czasie rzeczywistym – w ilości wystarczającej na przeprowadzenie 3 000 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Surowica kontrolna negatywna niezbędna do wykonania oznaczeń przeciwciał anty-HLA klasy I i klasy II w screeningu, technologią Luminex w 60 niezależnych sesjach badań (60 batchy). | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Technologia LUMINEX – Zestaw testów, odczynników, o których mowa w poz. 1-3 winne być dedykowane do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Luminex 200 oraz kompatybilne z dostarczonym oprogramowaniem. (Wykonawca, który zaoferuje wykonanie procedury przy użyciu niezbędnych dodatkowych urządzeń medycznych, dostarczy te urządzenia do siedziby Zamawiającego, zainstaluje i przeszkoli wyznaczony personel Zamawiającego, na własny koszt i własnym staraniem). | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Odczynniki przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Termin ważności odczynników – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |
| 7. | Oprogramowanie: |  |  |
|  | - Oprogramowanie powinno pozwalać na analizę wyników badań poprzez interpretację surowych danych z fluorescencyjno – laserowego analizatora systemu Luminex i podaniem sugerowanych wyników. Oprogramowanie powinno również umożliwiać przechowywanie wyników w bazie danych. Baza powinna być tak zaprojektowana, aby możliwe było szybkie i łatwe wyszukiwanie wyników przeprowadzonych badań a także umieszczenia dodatkowych informacji. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie umożliwiające tworzenie bazy pacjentów i dawców z możliwością przeszukiwania bazy według ID próbki oraz ID pacjenta/dawcy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie musi być kompatybilne z posiadanymi bazami programów (Fusion, Match IT) i umożliwiać ich kontynuację w zakresie gromadzenia wyników. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie musi mieć możliwość zdalnej aktualizacji. | TAK / NIE * ) |  |

* )  niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis

- Część 8 – dostawa pozytywnej i negatywnej kontroli HLA dla testu limfocytotoksycznego przeznaczonych do diagnostyki in vitro * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pozytywna kontrola HLA dla testu limfocytotoksycznego w ilości 6 ml, podzielonej na fiolki (max 0,5 ml każda fiolka), w formie liofilizowanej. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Negatywna kontrola HLA dla testu limfocyto-toksycznego, w ilości 6 ml, podzielonej na fiolki (max. 0,5 ml każda fiolka), w formie liofilizowanej. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Odczynnik przeznaczony do diagnostyki in vitro, zaopatrzony w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |

* )  niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis

- Część 9 – dostawa odczynnika komplementu króliczego do wykrywania anty-HLA testem limfocytotoksycznym * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplement króliczy do wykrywania anty-HLA testem limfocytotoksycznym w ilości 75 ml, podzielonej na fiolki o pojemności max. 1 ml odczynnika każda, w formie liofilizowanej. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Odczynnik przeznaczony do diagnostyki in vitro, zaopatrzony w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Termin ważności odczynnika – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |

* )  niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis

- Część 10 – dostawa odczynnika do izolacji limfocytów z krwi pełnej, użytych do testu mikrolimfocytotoksycznego * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik do izolacji limfocytów z krwi pełnej pobranej na EDTA do testu mikrolimfocytotoksycznego o odpowiednim ph 7,1-7,4 oraz gęstości 1,077-1,080 g/ml, jałowy w ilości 2 500 ml, podzielonej na małe porcje max. 250 ml każda. | TAK / NIE * ) |  |

* )  niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis

- Część 11 – dostawa zestawów odczynników do oceny kontaminacji pomieszczeń 
i urządzeń w pracowni HLA metodą genetyczną* )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy do oceny kontaminacji pomieszczeń i urządzeń do badań HLA metodą genetyczną – do wykonania 288 testów bez polimerazy. | TAK / NIE * ) |  |

* )  niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis

- Część 12 – dostawa testów do typowania HLA klasy I metodą SSP na niską rozdzielczość * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Testy do oznaczania antygenów HLA klasy I locus A metodą SSP na poziomie niskiej rozdzielczości w ilości max. 12 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Testy do oznaczania antygenów HLA klasy I locus B metodą SSP na poziomie niskiej rozdzielczości w ilości max. 12 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Odczynniki przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty. | TAK / NIE * ) |  |

* )  niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis

- Część 13 – dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania izolacji genomowego DNA z krwi pełnej świeżej lub mrożonej na aparatach: EuroClone (Duplica Prep EDI001), Chemagic Prepito D (Perkin Elmer) * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Odczynniki do wykonania 360 izolacji DNA z krwi pełnej świeżej lub mrożonej na posiadanych aparatach EuroClone (Duplica Prep EDI001) i Chemagic Prepito-D (Perkin Elmer). - Materiały zużywalne niezbędne do wykonania 360 izolacji DNA z krwi pełnej świeżej lub mrożonej. - Odczynniki i materiały zużywalne dedykowane do aparatów EuroClone (model Duplica Prep EDI001) oraz Chemagic Prepito-D (Perkin Elmer) i kompatybilne z oprogramowaniem Firmware 3.004. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Uzyskane stężenia DNA 15-20 ng/l z 250 ul krwi pełnej. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Odczynniki przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty. | TAK / NIE * ) |  |

* )  niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis