Załącznik nr 3

do Warunków przetargowych

po zmianie z dnia 21.10.2020 r.

(wzór)

- Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

I.	Część 1 – dostawa szafy chłodniczej w ilości 2 szt. *)

- Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za 1 szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa urządzenia: ................................................ Producent: ............................................................. Typ/model: ............................................................ | 2 |  |  |  |

- Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa chłodnicza jednokomorowa. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 600-650 mm x 1995-2040 mm x 800-872 mm. | TAK / NIE *) | wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): ..... mm x ..... mm x ...... mm |
| 3. | Pojemność użytkowa: 450-550 litrów. | TAK / NIE *) | pojemność użytkowa: ....... l |
| 4. | Metalowa obudowa urządzenia w kolorze białym, malowana proszkowo. | TAK / NIE *) |  |
| 5. | Metalowe ściany komory chłodniczej, zabezpieczone przed korozją. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Drzwi przeszklone na całej powierzchni, otwierane, samozamykające. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Regulowana wysokość nóżek umożliwiająca poziomowanie chłodziarki. | TAK / NIE *) |  |
| 9. | 5 półek typu ruszt (przeznaczone do wieszania haczyków z pojemnikami krwi). | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Regulacja wysokości zawieszenia półek – kolejne poziomy co 20 – 50 mm. | TAK / NIE *) |  |
| 11. | Zakres temperatury od 1 ºC do 10 ºC lub od 2 ºC do 10 ºC lub od 2 ºC do 23 ºC. | TAK / NIE *) | zakres temperatury: - od 1 ºC do 10 ºC*) - od 2 ºC do 10 ºC*) - od 2 ºC do 23 ºC*) |
| 12. | System nastawiania wymaganej temperatury umożliwiający jej określenie z dokładnością 1ºC. | TAK / NIE *) |  |
| 13. | Dopuszczalne wahania temperatury +/- 1,1oC. | TAK / NIE *) |  |
| 14. | Obieg powietrza wewnątrz komory chłodniczej wymuszony wentylatorem. | TAK / NIE *) |  |
| 15. | Cyfrowy wyświetlacz aktualnej temperatury w komorze chłodniczej – dokładność wyświetlacza nie większa niż 1ºC. | TAK / NIE *) |  |
| 16. | Panel sterujący nastawami temperatury umieszczony na przedniej ścianie chłodziarki. | TAK / NIE *) |  |
| 17. | Funkcja automatycznego odszraniania gwarantująca zachowanie temp. od 0oC do 10oC. | TAK / NIE *) |  |
| 18. | System automatycznego odparowania skraplającej się wody. | TAK / NIE *) |  |
| 19. | Ciepło z agregatu uwalniane głównie z tyłu urządzenia. | TAK / NIE *) |  |
| 20. | Zasilany bateryjnie alarm dźwiękowy i ewentualnie świetlny (dioda) włączający się w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej. | TAK / NIE *) |  |
| 21. | Alarm dźwiękowy i ewentualnie świetlny (dioda) włączający się w przypadku przekroczenia ustawionego zakresu temperatur. | TAK / NIE *) |  |
| 22. | Zasilanie 230V. | TAK / NIE *) |  |
| 23. | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 24. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE *) |  |
| 25. | Wymóg podłączenia szafy chłodniczej, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE *) |  |
| 26. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE *) |  |
| 27. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie szaf chłodniczych wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE *) |  |

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* )  - niepotrzebne skreślić

II.   Część 2 – dla Części 2 – dostawa lodówki w ilości 2 szt. *)

- Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za 1 szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa urządzenia: ................................................ Producent: ............................................................. Typ/model: ............................................................ | 2 |  |  |  |

- Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lodówka spożywcza podblatowa pod zabudowę z zamrażalnikiem. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne: wys. 81-82 cm (blat mebli – 86 cm), szer. 59-60 cm, gł. 54-55 cm. | TAK / NIE *) | wymiary zewnętrzne: wys. ... cm, szer. ...... cm, gł. .... cm |
| 3. | Pojemność lodówki: 105-110 litrów, pojemność zamrażalnika: 17-18 litrów. | TAK / NIE *) | pojemność lodówki: ................ l, pojemność zamrażalnika: ......... l |
| 4. | Agregat na spodzie lodówki. | TAK / NIE *) |  |
| 5. | Metalowe ściany komory chłodniczej, zabezpieczone przed korozją. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Drzwi pod zabudowę, otwierane, samozamykające. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Regulowana wysokość nóżek umożliwiająca poziomowanie lodówki. | TAK / NIE *) |  |
| 9. | Regulacja wysokości zawieszenia półek. | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Zakres temperatury od 1 ºC do 10 ºC. | TAK / NIE *) |  |
| 11. | System nastawiania wymaganej temperatury. | TAK / NIE *) |  |
| 12. | Funkcja automatycznego odszraniania. | TAK / NIE *) |  |
| 13. | System automatycznego odparowania skraplającej się wody. | TAK / NIE *) |  |
| 14. | Klasa energetyczna co najmniej A+. | TAK / NIE *) | Klasa energetyczna: .................. |
| 15. | Zasilanie 230V. | TAK / NIE *) |  |
| 16. | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 17. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE *) |  |
| 18. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE *) |  |
| 19. | Dostawa oraz uruchomienie lodówek wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE *) |  |

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* )  - niepotrzebne skreślić