Załącznik nr 2 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ………………………………………………………………………………………......…..

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...……...…..

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: .........................................

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..……..……..

Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………………………….………

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP: ...........................

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………....…….

NIP: ..............................................................., REGON: ....................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę w pełni automatycznych analizatorów immunohematologicznych i systemu manualnego oraz dostawę kart, odczynników, materiałów zużywalnych i zestawów kontrolnych” – znak postępowania: ZP/PN-4/21:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte, 
a także uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

2.1	Część 1 - dzierżawa dwóch w pełni automatycznych analizatorów immunohematologicznych oraz sytemu manualnego wraz z dostawą przewidzianych instrukcjami używania kart, odczynników, materiałów zużywalnych oraz zestawów kontrolnych *)

- łączna wartość brutto /suma wartości brutto z tabel lit. a) - d)/: ....................................... zł

słownie: ..................................................................................................................................... zł

w tym ......... % VAT

netto: ......................................... zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

w tym:

- karty, odczynniki, materiały zużywalne w ilości niezbędnej do wykonania wymaganej przez Zamawiającego liczby badań:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań* (w szt.) | Cena netto za 1 opakowanie (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x4+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ............................................ Nr katalogowy: ............................... Producent: ....................................... |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ............................................ Nr katalogowy: ............................... Producent: ....................................... |  |  |  |  |  |
| 3. | Nazwa: ............................................ Nr katalogowy: ............................... Producent: ....................................... |  |  |  |  |  |
| 4. | Nazwa: ............................................ Nr katalogowy: ............................... Producent: ....................................... |  |  |  |  |  |
| 5. | Nazwa: ............................................ Nr katalogowy: ............................... Producent: ....................................... |  |  |  |  |  |
| 6. | Nazwa: ............................................ Nr katalogowy: ............................... Producent: ....................................... |  |  |  |  |  |
| ... | Nazwa: ............................................ Nr katalogowy: ............................... Producent: ....................................... |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość: |  |  |  |  |  |  |

*	W przypadku, gdy opakowania zbiorcze nie odpowiadają dokładnie wymaganej ilości badań, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z ilością kart i odczynników wynikającą z pełnych opakowań z wyrównaniem w górę.

- zestawy kontrolne zewnątrzlaboratoryjne i wewnątrzlaboratoryjne:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań (w szt.) | Cena netto za 1 opakowanie (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x4+kwota podatku VAT |
| 1. | Zestawy do wewnątrzlaboratoryjnej codziennej kontroli jakości badań i analizatorów – w ilości niezbędnej do wykonania kontroli 2 razy na dobę przez okres 48 miesięcy. Zaoferowana ilość zestawów (w szt.): … Nazwa: ............................................ Nr katalogowy: ............................... Producent: ....................................... |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestawy do zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości badań immunohematologicznych Zamawiana ilość: 16 zestawów. Nazwa: ............................................ Nr katalogowy: ............................... Producent: ....................................... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość: |  |  |  |  |  |  |

- dzierżawa dwóch w pełni automatycznych analizatorów immunohematologicznych kompatybilnych z zaoferowanymi w lit. a) kartami, odczynnikami, materiałami zużywalnymi oraz z zaoferowanymi w lit. b) zestawami kontrolnymi:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za miesięczną dzierżawę 1 urządzenia (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto 48-miesięcznej dzierżawy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2x3+kwota podatku VAT)x48 miesięcy |
| 1. | Nazwa analizatora: ............................ Producent: .......................................... Wyposażenie: .................................... ............................................................ | 1 |  |  |  |
| 2. | Nazwa analizatora: ............................ Producent: .......................................... Wyposażenie: .................................... ............................................................ | 1 |  |  |  |
| Łączna wartość: |  |  |  |  |  |

- dzierżawa systemu manualnego kompatybilnego z zaoferowanymi w lit. c) analizatorami oraz kompatybilnego z zaoferowanymi w lit. a) kartami, odczynnikami, materiałami zużywalnymi 
i z zaoferowanymi w lit. b) zestawami kontrolnymi:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za miesięczną dzierżawę 1 urządzenia (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto 48-miesięcznej dzierżawy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2x3+kwota podatku VAT)x48 miesięcy |
| 1. | Inkubator do mikrokolumn min. 24 karty Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... | 2 |  |  |  |
| 2. | Inkubator do mikrokolumn min. 36 kart Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... | 1 |  |  |  |
| 3. | Wirówka do mikrokolumn min. 12 kart Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... | 2 |  |  |  |
| 4. | Wirówka do mikrokolumn min. 24 karty Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... | 2 |  |  |  |
| Łączna wartość: |  |  |  |  |  |

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- wykonywanie badań za pomocą analizatorów z wykorzystaniem „Krwinek wzorcowych do układu ABO” oraz „Krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał” produkowanych przez Zamawiającego *)

- wykonywanie badań za pomocą analizatorów bez wykorzystania „Krwinek wzorcowych do układu ABO” oraz „Krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał” produkowanych przez Zamawiającego *)

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- każdy analizator o pojemności od 89 do 149 próbek *)

- każdy analizator o pojemności od 150 próbek *)

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- analizatory z dwoma niezależnymi torami pomiarowymi (dwa ramiona pipetujące pracujące niezależnie) i funkcją STAT w postaci wyodrębnionego kanału dedykowanego wyłącznie do próbek CITO, których badanie rozpoczyna się bez 
czasu oczekiwania na zakończenie aktualnie trwających procesów na pokładzie analizatora *)

- analizatory bez dwóch niezależnych torów pomiarowych (dwóch ramion pipetujących pracujących niezależnie) i bez funkcji STAT w postaci wyodrębnionego kanału dedykowanego wyłącznie do próbek CITO, których badanie rozpoczyna się bez 
czasu oczekiwania na zakończenie aktualnie trwających procesów na pokładzie analizatora *)

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- analizatory posiadające możliwość programowania testów reflex – w przypadku wyników wymagających wykonania kolejnego etapu badania, automatyczne jego wykonanie przez analizator *)

- analizatory nie posiadające możliwości programowania testów reflex *)

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- analizatory połączone na wspólnej platformie informatycznej ze wspólną konfiguracją i bazą danych dla obu analizatorów, wspólną listą roboczą i historią badań wszystkich pacjentów oraz wszystkich testów wykonanych dla danego 
pacjenta *)

- analizatory bez połączenia na wspólnej platformie informatycznej bez wspólnej konfiguracji i bazy danych dla obu analizatorów, wspólnej listy roboczej i historii badań wszystkich pacjentów oraz wszystkich testów wykonanych dla danego 
pacjenta *)

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- możliwość wykonania bezpośredniego testu antyglobulinowego za pomocą karty żelowej z surowicami monowalentnymi 1 badanie = reakcja z IgG + IgA + IgM + C3c + C3d + autokontrola *)

- brak możliwości wykonania bezpośredniego testu antyglobulinowego za pomocą karty żelowej z surowicami monowalentnymi 1 badanie = reakcja z IgG + IgA + IgM + C3c + C3d + autokontrola *)

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- analizator współpracujący z probówkami pediatrycznymi zawierającymi małą ilość materiału badanego (50 µl) *)

- analizator niewspółpracujący z probówkami pediatrycznymi zawierającymi małą ilość materiału badanego (50 µl) *)

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- analizatory ze stacją do autokalibracji igły pipetującej, umożliwiającą 
jej samodzielną wymianę przez użytkownika, zgodnie z procedurą przewidzianą przez instrukcję obsługi analizatorów *)

- analizatory bez stacji do autokalibracji igły pipetującej, umożliwiającej 
jej samodzielną wymianę przez użytkownika, zgodnie z procedurą przewidzianą przez instrukcję obsługi analizatorów *)

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- analizatory wykorzystujące oddzielnie porcjowany i konfekcjonowany odczynnik (pełna pozytywna identyfikacja) do wykonywania zawiesiny krwinek badanych w celu zabezpieczenia przed kontaminacją *)

- analizatory niewykorzystujące oddzielnie porcjowanego i konfekcjonowanego odczynnika (pełna pozytywna identyfikacja) do wykonywania zawiesiny krwinek badanych w celu zabezpieczenia przed kontaminacją *)

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- możliwość przechowywania wszystkich kart w temperaturze pokojowej 18-25°C *)

- brak możliwości przechowywania wszystkich kart w temperaturze pokojowej 
18-25°C *)

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- zestawy do kontroli codziennej badań immunotransfuzjologicznych i analizatorów zawierające przeciwciała anty-D o wystandaryzowanym, zgodnym z zaleceniami UE, stężeniu ≤0,05 IU/ml *)

- zestawy do kontroli codziennej badań immunotransfuzjologicznych i analizatorów, które nie zawierają przeciwciał anty-D o wystandaryzowanym, zgodnym 
z zaleceniami UE, stężeniu ≤0,05 IU/ml *)

*) niepotrzebne skreślić

2.2	Część 2 – dostawa kart, odczynników, akcesoriów i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań techniką mikrokolumnową na posiadanych przez Zamawiającego czterech analizatorach Classic ID-GelStation DiaMed GmbH oraz dzierżawa sprzętu 
do wykonywania badań w metodzie manualnej jako system back-up 
do ww. analizatorów *)

- łączna wartość brutto /suma wartości brutto z tabel lit. a) - b)/: ....................................... zł

słownie: ..................................................................................................................................... zł

w tym ......... % VAT

netto: ......................................... zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

w tym:

- karty, odczynniki, akcesoria i materiały zużywalne oraz kontrole w ilości niezbędnej 
do wykonania wymaganej przez Zamawiającego liczby badań na posiadanych przez Zamawiającego analizatorach Classic ID-GelStation DiaMed GmbH:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość opakowań* (w szt.) | Cena netto za 1 opakowanie (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x4+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ............................................ Nr katalogowy: ............................... Producent: ....................................... |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ............................................ Nr katalogowy: ............................... Producent: ....................................... |  |  |  |  |  |
| 3. | Nazwa: ............................................ Nr katalogowy: ............................... Producent: ....................................... |  |  |  |  |  |
| 4. | Nazwa: ............................................ Nr katalogowy: ............................... Producent: ....................................... |  |  |  |  |  |
| 5. | Nazwa: ............................................ Nr katalogowy: ............................... Producent: ....................................... |  |  |  |  |  |
| 6. | Nazwa: ............................................ Nr katalogowy: ............................... Producent: ....................................... |  |  |  |  |  |
| ... | Nazwa: ............................................ Nr katalogowy: ............................... Producent: ....................................... |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość: |  |  |  |  |  |  |

*	W przypadku, gdy opakowania zbiorcze nie odpowiadają dokładnie wymaganej ilości badań, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z ilością kart i odczynników wynikającą z pełnych opakowań z wyrównaniem w górę.

- dzierżawa sprzętu, do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej 
w metodzie manualnej wykonywanej techniką mikrokolumnową żelową, jako systemu 
back-up do posiadanych przez Zamawiającego czterech analizatorów Classic ID-GelStation DiaMed GmbH oraz kompatybilnego z zaoferowanymi w lit. a) kartami, odczynnikami, akcesoriami materiałami zużywalnymi i kontrolami:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za miesięczną dzierżawę 1 urządzenia (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto 24-miesięcznej dzierżawy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2x3+kwota podatku VAT)x24 miesiące |
| 1. | Inkubator do mikrokolumn min. 24 karty Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... | 4 |  |  |  |
| 2. | Wirówka do mikrokolumn min. 12 kart Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... | 4 |  |  |  |
| Łączna wartość: |  |  |  |  |  |

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- możliwość przechowywania wszystkich kart w temperaturze pokojowej 18–25oC *)

- brak możliwości przechowywania wszystkich kart w temperaturze pokojowej 
18–25oC *)

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- zestaw do kontroli codziennej badań immunotransfuzjologicznych i analizatorów zawierający przeciwciała anty-D o wystandaryzowanym, zgodnym z zaleceniami UE, stężeniu ≤0,05 IU/ml *)

- zestaw do kontroli codziennej badań immunotransfuzjologicznych i analizatorów, który nie zawiera przeciwciał anty-D o wystandaryzowanym, zgodnym z zaleceniami UE, stężeniu ≤0,05 IU/ml *)

*) niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, iż:

1)	ceny netto podane w pkt 2 nie ulegną podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy;

2)	akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SWZ;

3)	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

4.	* Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy:

- dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej *)

- nie dostarczymy oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej *).

* dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 26.1.5 SWZ

*) niepotrzebne skreślić

5.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

6.	Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia Wzór umowy (Załącznik nr 8 do SWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, iż:

- zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie *)

- zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia *)

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę* | Nazwa podwykonawcy** |
| --- | --- | --- |

* Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

*) niepotrzebne skreślić

8.	Oświadczamy, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem1):

- tak *)

- nie *)

*) niepotrzebne skreślić

9.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3)

- tak *)

- nie *)

- nie dotyczy *)

*) niepotrzebne skreślić

10.	Wadium w kwocie ……………… zł zostało wniesione w dniu ………… w formie …………………………………………...... .

1)	Numer konta, na które należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej, 
po zakończeniu postępowania: ..................................................................................................

2)	Adres e-mail (gwaranta/poręczyciela), na który należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w innej formie niż pieniężna, po zakończeniu postępowania: .....................................................

11.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)	………………………………………..

2)	………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

1)	Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

2)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SWZ

(wzór)

…………………………………………

/Nazwa i adres Wykonawcy/

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr ZP/PN-4/21 na

„Dzierżawę w pełni automatycznych analizatorów immunohematologicznych i systemu manualnego oraz dostawę kart, odczynników, materiałów zużywalnych i zestawów kontrolnych”

- Część 1 – dzierżawa dwóch w pełni automatycznych analizatorów immunohematologicznych oraz sytemu manualnego wraz z dostawą przewidzianych instrukcjami używania kart, odczynników, materiałów zużywalnych oraz zestawów kontrolnych * )

- Karty, odczynniki, materiały zużywalne w ilości niezbędnej do wykonania nw. liczby badań/kontroli:

  - Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące kart, odczynników, materiałów zużywalnych:

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Karty do mikrokolumnowego pośredniego testu antyglobulinowego z surowicą poliwalentną – screening przeciwciał odpornościowych na 3 krwinkach, - zastosowana surowica antyglobulinowa poliwalentna zawiera minimalnie przeciwciała anty – IgG oraz anty – C3d, - przewidywana ilość badań: 300 000. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty do mikrokolumnowego pośredniego testu antyglobulinowego z surowicą poliwalentną – właściwa próba krzyżowa w PTA, - zastosowana surowica antyglobulinowa poliwalentna zawiera minimalnie przeciwciała anty-IgG oraz anty-C3d, - przewidywana ilość badań: 237 000. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty do mikrokolumnowego testu enzymatycznego - identyfikacja przeciwciał odpornościowych na panelu min. 10 krwinkowym, - przewidywana ilość badań: 6 100. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty do mikrokolumnowego bezpośredniego testu antyglobulinowego z surowicami monowalentnymi, - 1 badanie = reakcja z IgG + reakcja z C3d + autokontrola, - przewidywana ilość badań: 550. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty do mikrokolumnowego bezpośredniego testu antyglobulinowego z surowicami monowalentnymi, - przewidywana ilość badań: 150. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty z odczynnikami monoklonalnymi do wykonania pełnego badania grupy krwi wraz z oznaczeniem izoaglutynin na krwinkach A1, -B (A-B-DVI+/DVI-/A1-B), - przewidywana ilość badań: 144 000. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty z odczynnikami monoklonalnymi do kontroli antygenów grupowych u biorców krwi (A-B-DVI -/A-B-DVI -), - przewidywana ilość badań: 96 500. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty z odczynnikami monoklonalnymi do kontroli antygenów grupowych u dawców krwi (A-B-DVI+/A-B-DVI +), - przewidywana ilość badań: 236 500. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty z odczynnikami monoklonalnymi do oznaczenia grupy krwi u noworodka, - przewidywana ilość badań: 15 500. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty do określania kategorii antygenu D, - przewidywana ilość badań: 90. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty do mikrokolumnowego pośredniego testu antyglobulinowego z surowicą monowalentną anty-IgG, - 1 karta = 2 badania, - przewidywana ilość badań: 950. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Odczynnik LISS i/lub odczynnik stabilizujący krwinki czerwone: - możliwość tworzenia zawiesin krwinek czerwonych wykorzystywanych w mikrotestach kolumnowych: PTA, BTA oraz w teście enzymatycznym, oznaczanie grupy, - objętość jednostkowego opakowania odczynnika: 100 – 500 ml, - ilość niezbędna do wykonania w/w testów przy użyciu produkowanych przez Zamawiającego własnych krwinek panelowych (uwzględniając ilość niezbędną również do zawieszenia krwinek panelowych). Minimalna ilość ml: 240 000. | TAK / NIE * ) | objętość jednostkowego opakowania odczynnika ......... ml |
|  | W przypadku braku możliwości wykonywania badań w oparciu o krwinki wzorcowe produkowane przez Zamawiającego, Wykonawca zapewni możliwość wykonywania badań w oparciu o zaoferowane krwinki współpracujące z zaoferowanym analizatorem. Zaoferowane krwinki winny spełniać następujące wymagania: - Krwinki wzorcowe do układu ABO Wymagania dotyczące w/w krwinek wzorcowych: - panel 2 krwinkowy, - w panelu powinny znaleźć się krwinki: A1, B, - krwinki zawieszone w zbuforowanym roztworze zawierającym środki konserwujące, - krwinki gotowe do użycia do testów mikrokolumnowych, - opakowanie jednostkowe: 2 – 10 ml, - w czasie przechowywania w terminie ważności brak zmian w aktywności antygenowej, brak hemolizy, - zakres badań: określanie grupy krwi ABO, - zakres stosowanych technik serologicznych: metody mikrokolumnowe, - temperatura przechowywania: 2 – 8 ºC, - termin ważności: minimum 1 miesiąc od terminu dostawy krwinek, - ilość niezbędna do wykonania badań określonych w poz. 6. - Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał odpornościowych Wymagania dotyczące w/w krwinek wzorcowych: - panel 3/4 krwinkowy grupy O, - w panelu powinny znaleźć się krwinki zawierające antygeny: C, c, Cw, D, E, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, M, N, P1, Lea i Leb, - w zestawie powinny występować krwinki o fenotypach: DCwCee, DccEE, dccee, - co najmniej jedne krwinki w zestawie powinny zawierać homozygotyczną ekspresję antygenów: Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, S, s, - krwinki zawieszone w zbuforowanym roztworze zawierającym środki konserwujące, - krwinki gotowe do użycia do testów mikrokolumnowych, - opakowanie jednostkowe: 2 - 10 ml, - w czasie przechowywania w terminie ważności brak zmian w aktywności antygenowej, brak hemolizy, - zakres badań: wykrywanie przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym, - zakres stosowanych technik serologicznych: metody mikrokolumnowe, - temperatura przechowywania: 2 – 8 ºC, - termin ważności: minimum 1 miesiąc od terminu dostawy krwinek, - ilość niezbędna do wykonania badań określonych w poz. 1. | TAK / NIE * ) | e) opakowanie jednostkowe: ......... ml j) termin ważności min.: ……. miesiąc g) opakowanie jednostkowe: ….... ml k) termin ważności min.: ……. miesiąc |
|  | - Enzym proteolityczny-bromelina/papaina. - Ilość niezbędna do wykonania badań określonych w poz. 3. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Materiały zużywalne, kalibracyjne, kontrolne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia wykazanej przez Zamawiającego ilości badań przez okres 48 miesięcy przy użyciu zaproponowanych urządzeń. - Ilość niezbędna do wykonania wyspecyfikowanych powyżej badań. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

  - Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące zestawów kontrolnych (wewnątrzlaboratoryjnych i zewnątrzlaboratoryjnych):

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa zestawów do wewnątrzlaboratoryjnej codziennej kontroli jakości badań i analizatorów – w ilości niezbędnej do wykonania kontroli 2 razy na dobę przez okres 48 miesięcy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Dostawa zestawów do zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości badań immunohematologicznych (częstotliwość kontroli – 1 raz na kwartał) przez okres 48 miesięcy – w ilości 16 zestawów. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Usługa dostępu on-line umożliwiająca wypełnienie i wysłanie wyników drogą elektroniczną. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Konfiguracja materiału kontrolnego ma zapewnić wykonanie następujących badań: - grupa krwi ABO, - podgrupa A, - oznaczenie antygenu D z układu Rh, - oznaczenie fenotypu układu Rh, - bezpośredni test antyglobulinowy, - wykrywanie przeciwciał odpornościowych, - identyfikacja przeciwciał odpornościowych. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Udział laboratorium w programie zewnętrznej kontroli jakości potwierdzony każdorazowo certyfikatem. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

  - Pozostałe wymagania:

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaoferowania takich samych kart w oparciu o technikę mikrokolumnową żelową do badań z użyciem analizatorów oraz metody manualnej. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Termin ważności kart i odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego, z wyjątkiem odczynników krwinkowych, których termin ważności nie może być krótszy niż 4 tygodnie od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: - kart i odczynników min.: ........ miesięcy - odczynników krwinkowych min.: ….... tygodni od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Karta do mikrokolumnowego pośredniego testu antyglobulinowego oraz testu enzymatycznego z podziałem na 6 – 8 kolumn. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Ilość odczynników, kontroli i materiałów zużywalnych powinna zostać wyliczona na okres 48 miesięcy przy założeniu pracy w następującym systemie: 1) praca całodobowa, 2) 2 kontrole na dobę, 3) w ciągu doby 30 cykli badań, w tym: a) 15 cykli – jednoczasowo 8 próbek w celu wykonania pełnej grupy krwi z przeciwciałami odpornościowymi, b) 15 cykli – jednoczasowo 8 próbek w celu wykonania prób zgodności (ABD dawcy i biorcy, przeciwciała odpornościowe, właściwa próba zgodności po 2 jednostki krwi dla każdego biorcy). | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

- Dzierżawa dwóch w pełni automatycznych analizatorów immunohematologicznych kompatybilnych z zaoferowanymi kartami, odczynnikami, materiałami zużywalnymi oraz zestawami kontrolnymi:

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator wykonuje automatycznie całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę 7 dni w tygodniu (bez potrzeby wyłączania) wykonujący badania w oparciu o technologię testów mikrokolumnowych. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Analizator pracuje w systemie wolnego dostępu (możliwość doładowywania próbek, odczynników oraz uzupełniania płynów systemowych i usuwania odpadów bez przerywania pracy analizatora). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wydajność analizatora – min. 50 grup krwi z izoaglutyninami na krwinkach A1, B oraz badaniem przeglądowym w kierunku przeciwciał odpornościowych na godz. lub min. 100 badań przeglądowych w kierunku przeciwciał odpornościowych. | TAK / NIE * ) | Wydajność analizatora ...... grup krwi z badaniem przeglądowym w kierunku przeciwciał odpornościowych na godz. * ) lub ....... badań przeglądowych w kierunku przeciwciał odpornościowych* ) |
|  | Analizator zintegrowany z jednostką sterującą z oprogramowaniem. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Analizator wyposażony w UPS podtrzymujący napięcie przez min. 20 min. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Komputer z monitorem, drukarką laserową, drukarką kodów kreskowych, laserowym czytnikiem kodów kreskowych oraz UPS (podtrzymujący napięcie przez min. 20 min.). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Analizator posiada na pokładzie magazyn odczynników, w tym mikrokart, pozwalający na nieprzerwane wykonanie badań. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Analizator posiada magazyn mikrokart z możliwością załadunku i identyfikacji min. 10 różnych rodzajów mikrokart (min. 200 szt.). | TAK / NIE * ) | Magazyn mikrokart z możliwością załadunku i identyfikacji ........ różnych rodzajów mikrokart (..... szt.) |
|  | Statywy na próbki do badań dostosowane do probówek o średnicy od 10 do 16 mm. Możliwość umieszczenia probówek o różnej średnicy w jednym statywie. | TAK / NIE * ) | Statywy na próbki do badań dostosowane do probówek o średnicy .......... mm. |
|  | Pozytywna identyfikacja odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych, w tym ISBT 128. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Analizator zgłasza stan alarmowy, jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. | TAK / NIE * ) |  |
|  | System kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników: swoistość, aktywność. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Automatyczne przygotowanie roboczej zawiesiny krwinek czerwonych. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Automatyczny system kontroli niezgodności aktualnych wyników badań z wynikami w archiwum przez oprogramowanie analizatora. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Elektroniczny rejestr numerów serii stosowanych odczynników. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Funkcja automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki do analizatora. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów oraz zakorkowanych probówek, co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły pipetującej. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Analizator ze zdublowanymi pojemnikami na płyny systemowe oraz odpady (czujnik przepełnienia pojemnika). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Kosz na odpady na pokładzie analizatora. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Programowanie domyślnych profili badań bez konieczności każdorazowego programowania badań dla próbek znajdujących się na pokładzie analizatora. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami): - grupa krwi układu ABO z użyciem odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI (-), anty-DVI (+), - izoaglutyniny A1,B, - badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS), - potwierdzenie grupy krwi w zakresie: anty-A, anty-B, anty-D kategoria DVI (-) dla biorców oraz DVI (+) dla dawców, - próby zgodności w środowisku PTA-LISS, - bezpośredni test antyglobulinowy w zakresie: anty-IgG-anty-C3d i/lub - anty-IgG, anty-IgM, anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d, - identyfikacja przeciwciał na panelu min. 10 krwinkowym w PTA oraz teście enzymatycznym, - możliwość oznaczania fenotypu układu Rh (C, Cw, c, E, e), - możliwość oznaczania fenotypu układu Kell, - możliwość oznaczania pojedynczych antygenów z układów: MNSs, Kell, Kidd, Duffy, Lewis, - możliwość oznaczania profili antygenowych z układów: MNSs, Kell, Kidd, Duffy, Lewis. | TAK / NIE * ) | g) identyfikacja przeciwciał na panelu .......... krwinkowym w PTA oraz teście enzymatycznym |
|  | - Urządzenie zapewnia automatyczną transmisję danych (tj. odbiór zleceń oraz transfer wyników) do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego eKrew PLUS (firmy Marcel). - Zamawiający wymaga, aby na dzień pełnego zakończenia wdrożenia nowego systemu badań, oferowany przez Wykonawcę System współpracował z systemem informatycznym Zamawiającego. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Analizator fabrycznie nowy – 1 szt.; rok produkcji – nie starszy niż 2020 r. - Analizator fabrycznie nowy lub używany – 1 szt.; rok produkcji – nie starszy niż 2016 r. W przypadku zaoferowania urządzenia używanego Wykonawca oświadcza, iż posiada ono udokumentowany stan techniczny oraz aktualny przegląd techniczny wykonany przez serwis Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające stan techniczny i protokół potwierdzający wykonanie przeglądu technicznego wraz z dostawą analizatora. | TAK / NIE * ) | - Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji ……….… *) - Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji ……….… *) lub używany, rok produkcji ………… *) |

* )  - niepotrzebne skreślić

- Dzierżawa systemu manualnego przewidzianego instrukcjami używania, kompatybilnego 
z zaoferowanymi do analizatora kartami i odczynnikami:

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System manualny przewidziany instrukcjami używania, kompatybilny z zaoferowanymi do analizatorów kartami i odczynnikami w skład, którego wchodzą następujące urządzenia: | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Inkubator do mikrokolumn min. 24 karty – 2 szt. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Inkubator do mikrokolumn min. 36 kart – 1 szt. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wirówka do mikrokolumn min. 12 kart – 2 szt. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wirówka do mikrokolumn min. 24 karty – 2 szt. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Rok produkcji urządzeń wykazanych w pkt 1 nie starszy niż 2015 r. | TAK / NIE * ) | Rok produkcji: - Inkubatorów do mikrokolumn min 24 karty ……… - Inkubatora do mikrokolumn min 36 kart ……… - Wirówek do mikrokolumn min. 12 kart ……… - Wirówek do mikrokolumn min. 24 karty ……… |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

- Część 2 – dostawa przewidzianych instrukcjami używania kart, odczynników, akcesoriów 
i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań techniką mikrokolumnową na posiadanych przez Zamawiającego czterech analizatorach Classic ID-GelStation DiaMed GmbH oraz dzierżawa sprzętu do wykonywania badań w metodzie manualnej jako system back-up do ww. analizatorów * )

- Karty, odczynniki, akcesoria i materiały zużywalne oraz kontrole niezbędne 
do wykonywania badań techniką mikrokolumnową na posiadanych przez Zamawiającego analizatorach Classic ID-GelStation DiaMed:

| L.p. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Karty do mikrokolumnowego pośredniego testu antyglobulinowego z surowicą poliwalentną – screening przeciwciał odpornościowych na 3 krwinkach. - Zastosowana surowica antyglobulinowa poliwalentna zawiera minimalnie przeciwciała anty – IgG oraz anty – C3d. - Przewidywana ilość badań: 53 000. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty do mikrokolumnowego pośredniego testu antyglobulinowego z surowicą poliwalentną – właściwa próba krzyżowa w PTA LISS. - Zastosowana surowica antyglobulinowa poliwalentna zawiera minimalnie przeciwciała anty – IgG oraz anty – C3d. - Przewidywana ilość badań: 40 500. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty z odczynnikami monoklonalnymi do wykonania pełnego badania grupy krwi układu ABO i RhD (DVI+, DVI-) wraz z oznaczeniem izoaglutynin na krew A1, -B ( A-B-DVI+/DVI-/A1-B). - Przewidywana ilość badań: 27 000. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty z odczynnikami monoklonalnymi do kontroli antygenów grupowych u biorców krwi (A-B-DVI-/A-B-DVI-). - 1 karta = 2 badania. - Przewidywana ilość badań: 26 000. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty z odczynnikami monoklonalnymi do kontroli antygenów grupowych u dawców krwi (A-B-DVI+/A-B-DVI+). - 1 karta = 2 badania. - Przewidywana ilość badań: 40 250. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty z odczynnikami monoklonalnymi do oznaczania grupy krwi u noworodka. - Przewidywana ilość badań: 3 600. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Odczynnik LISS i/lub odczynnik stabilizujący krwinki czerwone - możliwość tworzenia zawiesin krwinek czerwonych wykorzystywanych w mikro-testach kolumnowych: PTA, BTA oraz w teście enzymatycznym, oznaczanie grupy, - objętość jednostkowego opakowania odczynnika: 100 ml – 500 ml, - ilość niezbędna do wykonania w/w testów przy użyciu własnych krwinek panelowych (uwzględniając ilość niezbędną również do zawieszenia krwinek panelowych) – walidacja po stronie Zamawiającego. - Przewidywana ilość badań: odpowiednio do liczby wyspecyfikowanych badań. Minimalna ilość ml: 130 000. | TAK / NIE * ) | 2) objętość jednostkowego opakowania ……… ml |
|  | - Dostawa zestawów do wewnątrz-laboratoryjnej codziennej kontroli jakości badań i analizatora – kontrola 2 razy na dobę. - Przewidywana ilość badań: ilość niezbędna do wykonania kontroli 2 razy na dobę. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Dostawa innych materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych, płynów konserwujących, myjących, płuczących do posiadanych przez Zamawiającego analizatorów w ilościach niezbędnych do prawidłowej pracy analizatorów oraz wykonania wskazanej ilości badań przez okres 24 miesięcy. - Przewidywana ilość badań: odpowiednio do wyspecyfikowanych badań. | TAK / NIE * ) |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Termin ważności dostarczonych kart i odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego, z wyjątkiem odczynników krwinkowych, których termin ważności nie może być krótszy niż 4 tygodnie od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: - kart i odczynników min.: ............. miesięcy - odczynników krwinkowych min.: ............. tygodni od daty dostawy do Zamawiającego. |
|  | Karty do mikrokolumnowego pośredniego testu antyglobulinowego oraz testu enzymatycznego z podziałem na 6 kolumn przewidziane instrukcją obsługi analizatora będącego wyrobem medycznym zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych. | TAK / NIE * ) | . |
|  | Ilość odczynników, kontroli i akcesoriów niezbędnych do prawidłowej pracy analizatorów powinna zostać wyliczona na okres 24 miesięcy przy założeniu pracy w następującym systemie: - praca całodobowa, - kontrole 2 razy na dobę, - w ciągu doby 15 cykli badań, w tym: - 5 cykli – jednoczasowo 2 próbki w celu wykonania pełnej grupy krwi z przeciwciałami odpornościowymi; - 10 cykli – jednoczasowo 4 próbki w celu wykonania prób zgodności (ABD dawcy i biorcy, przeciwciała odpornościowe, właściwa próba zgodności po 2 jednostki krwi dla każdego biorcy). | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

- Dzierżawa sprzętu do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej, 
w metodzie manualnej wykonywanej techniką mikrokolumnową żelową, przewidzianych instrukcjami używania z zaoferowanymi odczynnikami jako system back-up 
z posiadanymi przez Zamawiającego, czterema analizatorami Classic ID-GelStation DiaMed GmbH:

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System manualny przewidziany instrukcjami używania, kompatybilny z zaoferowanymi do analizatorów kartami i odczynnikami w skład, którego wchodzą następujące urządzenia: | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Inkubator do mikrokolumn min. 24 karty – 4 szt. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wirówka do mikrokolumn min. 12 kart – 4 szt. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Rok produkcji urządzeń wykazanych w pkt 1 nie starszy niż 2015 r. | TAK / NIE * ) | Rok produkcji: - Inkubatorów do mikrokolumn min 24 karty ……… - Wirówek do mikrokolumn min. 12 kart ……… |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

Załącznik nr 4 do SWZ

(wzór)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ

zamieszczony został w osobnym pliku

Załącznik nr 5 do SWZ

(wzór)

…………………………………………….

(nazwa Wykonawcy)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia *

składane na podstawie w art. 117

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, nr ZP/PN-4/21 na „Dzierżawę w pełni automatycznych analizatorów immunohematologicznych i systemu manualnego oraz dostawę kart, odczynników, materiałów zużywalnych i zestawów kontrolnych” oświadczam, co następuje:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa i dokładny adres Wykonawcy/

Oświadczam/-my, iż następujące dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): ………………………………….. wykona: …………………………………**

Wykonawca (nazwa): ………………………………….. wykona: …………………………………**

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

* Wykonawca dołącza Oświadczenie do oferty, jeżeli dotyczy

** należy dostosować odpowiednio do ilości Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 6 do SWZ

(wzór)

…………………………………………

/Nazwa i adres Wykonawcy/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy Pzp złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-4/21 na „Dzierżawę w pełni automatycznych analizatorów immunohematologicznych i systemu manualnego oraz dostawę kart, odczynników, materiałów zużywalnych i zestawów kontrolnych”:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam/-my, że:

informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp przedłożonym wraz z ofertą na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3), pkt 4), pkt 5) i pkt 6) ustawy Pzp, są aktualne.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

Załącznik nr 7 do SWZ

(wzór)

……………………………………

/nazwa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-4/21 na „Dzierżawę w pełni automatycznych analizatorów immunohematologicznych i systemu manualnego oraz dostawę kart, odczynników, materiałów zużywalnych i zestawów kontrolnych” oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio