- Załącznik nr 2 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ………………………………………………………………………………………......…..

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...……...…..

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: .........................................

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..……..……..

Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………………………….………

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP: ...........................

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………....…….

NIP: ..............................................................., REGON: ....................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego”
 - znak postępowania: ZP/TP-19/22:

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte,
a także uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji
Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

- Łączna wartość brutto /suma wartości brutto z tabel zawartych w pkt 7)/: .............................. zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: ..........%

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż:

- zapewniamy udział w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej umożliwiającym uzyskiwanie comiesięcznych raportów wyników kontroli oraz certyfikatu uczestnictwa. Program kontroli umożliwia dostęp do wyników on-line w celu bieżącego monitorowania wyników, ponadto opiera się na analizie próbek krwi kontrolnej dedykowanej 
do wykonania kontroli codziennej na oferowanym analizatorze, a wyniki oznaczeń 
są przesyłane automatycznie bezpośrednio z analizatora *

- nie zapewniamy udziału w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, umożliwiającym uzyskiwanie comiesięcznych raportów wyników kontroli oraz certyfikatu uczestnictwa*

* niepotrzebne należy skreślić

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas analizator hematologiczny:

- zapewnia oznaczanie i weryfikację wyniku płytek krwi w analizatorze metodą pomiarową o potwierdzonym wysokim współczynniku korelacji z metodą referencyjną (CD41/61) z wykorzystaniem specyficznego dla płytek fluorochromu. Frakcja niedojrzałych płytek jako parametr diagnostyczny, raportowany w wartościach bezwzględnych i odsetkowych, prezentowany na wyniku pacjenta/ krwiodawcy 
i przesyłany do systemu informatycznego laboratorium *

- nie zapewnia oznaczania i weryfikacji wyniku płytek krwi w analizatorze metodą pomiarową o potwierdzonym wysokim współczynniku korelacji z metodą referencyjną (CD41/61) z wykorzystaniem specyficznego dla płytek fluorochromu *

* niepotrzebne należy skreślić

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas analizator hematologiczny:

- posiada wbudowaną w oprogramowanie własne analizatora instrukcję obsługi w języku polskim *

- nie posiada wbudowanej w oprogramowanie własne analizatora instrukcji obsługi 
w języku polskim *

* niepotrzebne należy skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- mierzone z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej i dostępne 
w rutynowym badaniu morfologii CBC+DIFF, parametry diagnostyczne określające ilościowo stan aktywacji neutrofili oraz limfocytów reaktywnych i syntetyzujących przeciwciała w wartościach odsetkowych i bezwzględnych pomocne w diagnozowaniu 
i różnicowaniu stanów zapalnych i infekcji *

- brak możliwości mierzenia z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej i dostępnych w rutynowym badaniu morfologii CBC+DIFF, parametrów diagnostycznych określających ilościowo stan aktywacji neutrofili oraz limfocytów reaktywnych i syntetyzujących przeciwciała w wartościach odsetkowych 
i bezwzględnych pomocne w diagnozowaniu i różnicowaniu stanów zapalnych i infekcji *

* niepotrzebne należy skreślić

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas analizator hematologiczny:

- zapewnia dodatkowy tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych (możliwość dodatkowej weryfikacji leukocytów w próbce badanej). Możliwość wyboru manualnego z menu analizatora przez Użytkownika *

- nie zapewnia dodatkowego trybu pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych (brak możliwości dodatkowej weryfikacji leukocytów w próbce badanej). Brak możliwości wyboru manualnego z menu analizatora przez Użytkownika *

* niepotrzebne należy skreślić

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

- sukcesywna dostawa odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonywania 200 000 oznaczeń (w tym 110 000 oznaczeń CBC i 90 000 oznaczeń 5-DIFF):

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena netto za opakowanie (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 4) + kwota podatku VAT) |
|  | Nazwa: ........................................ Producent: ................................... Numer katalogowy: .................... |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa: ........................................ Producent: ................................... Numer katalogowy: .................... |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa: ........................................ Producent: ................................... Numer katalogowy: .................... |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa: ........................................ Producent: ................................... Numer katalogowy: .................... |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa: ........................................ Producent: ................................... Numer katalogowy: .................... |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa: ........................................ Producent: ................................... Numer katalogowy: .................... |  |  |  |  |  |
| … | Nazwa: ........................................ Producent: ................................... Numer katalogowy: .................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

- dzierżawa analizatora:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto miesięcznej dzierżawy (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3 + kwota podatku VAT) x 36 miesięcy |
| Nazwa analizatora: ................................... Producent: ................................................ Wyposażenie: …………………………… | 1 |  |  |  |

3.	Oświadczamy, iż:

3.1	oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ;

3.2	ceny netto podane w pkt 2 nie ulegną podwyższeniu przez okres realizacji umowy;

3.3	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone 
w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

4.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej * ).

* ) dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 22.1.2 SWZ

5.	Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.

6.	Oświadczamy, iż zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia Projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, iż:

7.1	zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie * )

7.2	zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia * ):

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę ** ) | Nazwa podwykonawcy *** ) |
| --- | --- | --- |

* ) niepotrzebne skreślić

** ) Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

*** ) Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

8.	1) Oświadczamy, iż jesteśmy:

8.1	mikroprzedsiębiorstwem * )

8.2	małym przedsiębiorstwem * )

8.3	średnim przedsiębiorstwem * )

8.4	podmiotem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą * )

8.5	osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej * )

* ) niepotrzebne skreślić

9.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13, lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio, lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu.3)

9.1	tak * )

9.2	nie * )

9.3	nie dotyczy * )

* ) niepotrzebne skreślić

10.	Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2022 r., poz.931 t.j.):

12.1	wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*)

12.2	wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

1)	nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: ………………………………,

2)	wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: ……………………..……………………………………………………..,

3)	stawka podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: ………. %.

*) niepotrzebne skreślić

Uwaga: Brak skreślenia i/lub niewypełnienie powyższych danych rozumiany jest przez Zamawiającego, iż wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

11.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

12.	Dostęp do dokumentów, o których mowa w ppkt 16.3.2 SWZ, Zamawiający może uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj. .......................................................... * )

* ) Wykonawca wskazuje dane (np. adres strony www) umożliwiające dostęp do tych dokumentów

13.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

13.1	………………………………………..

13.2	………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........……………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

1) Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich  
 przedsiębiorstw (Dz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

2)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących, lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*/

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie*

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

składane na podstawie art. 125 ust. 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/TP-19/22
na „Dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego” oświadczam, co następuje:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA

  - oświadczam/-my, że nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - oświadczam/-my, że nie zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. .......... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam/-my, że w związku 
z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjęto następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: ....................................................................................................

………………………………………………………………………………………….………**;

  - oświadczam/-my, że nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 
ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

  - oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis

*	Oświadczenie składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie – niepotrzebne skreślić

**	jeżeli dotyczy

Załącznik nr 4 do SWZ

(wzór)

Specyfikacja przedmiotowa

oferowanego przedmiotu zamówienia

- Dostawa odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz 
z dzierżawą analizatora hematologicznego na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

| Lp. | Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odczynniki do wykonania 200 000 oznaczeń morfologii (w tym 110 000 oznaczeń CBC i 90 000 oznaczeń 5-DIFF). | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Materiały kontrolne do wykonywania codziennej kontroli jakości badań laboratoryjnych – poziom normalny, niski i wysoki – 5 dni w tygodniu. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Zapewnienie udziału w niezależnej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (min. 4 x rok). | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Terminy ważności: - odczynników – min. 5 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego; - materiałów kontrolnych – min. 2 miesiące licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego, w przypadku, gdy dostawa będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego (po otwarciu opakowania termin ważności nie krótszy niż 7 dni lub zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatora). | TAK *) / NIE *) | Terminy ważności: - odczynników – min. ……. miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego; - materiałów kontrolnych – min. …… miesiące licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego, w przypadku, gdy dostawa będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego (po otwarciu nie krótszy niż 7 dni lub zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatora). |
|  | Analizator 5-DIFF o wydajności co najmniej 100 oznaczeń na godzinę. | TAK *) / NIE *) | Analizator o wydajności ............. oznaczeń na godzinę. |
|  | Analizator musi dokonywać pomiaru następujących parametrów (nie wyliczać): RBC, WBC, PLT, HGB, HCT. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Analizator musi różnicować WBC na: neutrofile, limfocyty, monocyty, eozynofile i bazofile metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej lub w technologii DHSS (system podwójnego hydrodynamicznego sekwencjonowania). | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Analizator musi umożliwiać wybór oznaczenia dla każdej próbki CBC lub CBC+5DIFF bez konieczności wykonywania oznaczeń w seriach. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Analizator musi posiadać wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów kreskowych akceptujący kody w systemie ISBT 128. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Analizator musi umożliwiać podawanie próbek przez podajnik manualny i automatyczny (nie mniej niż 40 próbek) oraz próbek CITO. | TAK *) / NIE *) | Analizator umożliwia podawanie próbek przez podajnik manualny i automatyczny (......... próbek) oraz próbek CITO. |
|  | Analizator musi umożliwiać podawanie próbek w systemie otwartym. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Analizator musi posiadać adaptery do podawania próbek w systemie zamkniętym (akceptować probówkostrzykawki oraz probówki próżniowe różnych producentów). | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Analizator musi umożliwiać podawanie próbek pediatrycznych. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Objętość próbki do analizy nie większa niż 90 µl w systemie podajnikowym. | TAK *) / NIE *) | Objętość próbki do analizy – nie większa niż .......... µl w systemie podajnikowym. |
|  | Zakres liniowości dla oznaczanych parametrów bez rozcieńczenia: HGB 0-24 g/dl, HCT 0-75%, WBC 0-400x103/mm3, RBC 0-8x106/mm3, PLT 0-4000x103/mm3 (dla koncentratów krwinek płytkowych). | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Analizator musi umożliwiać drukowanie zbiorczych raportów dziennych. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Analizator musi umożliwiać drukowanie wyników przeprowadzonych kontroli. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Analizator musi posiadać system kontroli jakości z opcją graficzną i statystyczną. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Oprogramowanie analizatora posiadające moduł kontroli jakości zawierające dane liczbowe i graficzne oraz wykresy Levy Jeningsa, X-BarM - dostępne w oprogramowaniu własnym analizatora lub oprogramowaniu zewnętrznym. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Analizator z opcją flagowania wyników patologicznych. System informowania o wynikach patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacją o stopniu zaawansowania patologii, tzw. flagowanie, prezentowane w formie graficznej i liczbowej w oprogramowaniu własnym analizatora (nie dopuszcza się oprogramowania zewnętrznego). | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Analizator musi być wyposażony w UPS podtrzymujący napięcie przez min. 20 min., komputer, drukarkę laserową oraz czytnik kodów kreskowych. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Analizator musi być dostarczony z procedurą utylizacji odpadów. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Urządzenie zapewnia automatyczną dwukierunkową transmisję danych (tj. odbiór zleceń oraz transfer wyników) z posiadanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi: Centrum (Marcel S.A.) oraz eKrew (Centrum e-Zdrowie /CeZ/). Obszary standaryzacji integracji urządzenia z systemem eKrew (CeZ) - Standaryzacja zakresu danych przekazywanych. Urządzenie powinno przekazywać do Systemu e-Krew co najmniej podstawowy zakres danych, takich jak: - identyfikacja urządzenia, - identyfikacja operatora - w formacie SMIN ISBT (Z12345678901234 - litera Z i 14 znaków), - identyfikacja próbki/donacji - w formacie DIN ISBT (Z12345678901234 - litera Z i 14 znaków), - data/czas wykonania badania, - wyniki procedur/wyniki badania (rozumiany jako zestaw danych wymagalnych na formatkach używanego systemu i do przygotowania raportów w ramach konkretnej procedury do realizacji, której urządzenie jest przeznaczone). - Standaryzacja dokumentacji technicznej i transmisji. Urządzenie powinno posiadać dokumentację, którą należy przekazać wraz ze zgłoszeniem integracji urządzenia z systemem e-Krew. Dokumentacja powinna zawierać co najmniej: - dokumentację protokołów transmisji (zgodnych z formatami danych - pkt. poniżej), - opis zawartości merytorycznej poszczególnych pól i wykaz oraz opis kodów błędów generowanych przez urządzenie, - wykaz ewentualnych dodatkowych kodów błędów ustawianych przez użytkownika (głównie wczytywanych czytnikiem kodów) wraz z opisami, - wykaz zaprogramowanych w ramach wdrożenia programów/procedur uruchamianych na urządzeniu wraz z ich wpływem na zawartość/wymagalność poszczególnych pól w transmisji, - w odniesieniu do analizatorów wykaz i opis kodów/identyfikatorów badań realizowanych na urządzeniu (czasem określanych jako assay code lub test code), - przykładowe dane surowe zarówno dla wyników jak i dla zleceń, jeśli urządzenie posiada możliwość odbioru zleceń systemowych (dane surowe mogą być przekazane przez CKiK wraz ze zgłoszeniem integracji urządzenia). - Standaryzacja kanałów komunikacji. System e-Krew umożliwia stosowanie następujących kanałów transmisji: - pliki, - TCP/IP, - REST API, - RS232 (niezalecany), - SQL (niezalecany). - Standaryzacja formatów danych. Zalecane formaty danych: - ASTM, - HL7 v2, - xml, - JSON. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | W chwili oddania do użytku analizatora mechanizm zapewniający automatyczną transmisję danych pomiędzy urządzeniem a systemem informatycznym Zamawiającego musi być gotowy do użycia i przetestowany. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Serwis analizatora dostępny online w celu monitorowania prawidłowej pracy analizatora, szybszego diagnozowania pojawiających się usterek, wsparcia technicznego i merytorycznego, jak i działań serwisowych niewymagających przyjazdu Inżyniera Serwisu. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Urządzenie zapewnia archiwizację danych surowych w repozytorium wskazanym przez Zamawiającego, które znajduje się poza pracownią. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Zamawiający zastrzega, iż warunkiem podpisania protokołu odbioru urządzenia jest przeprowadzenie pełnej walidacji urządzenia i mechanizmu zapewniającego automatyczną transmisję danych pomiędzy urządzeniem a systemami informatycznymi działającymi u Zamawiającego oraz zaakceptowanie wyników walidacji przez Dział Zapewnienia Jakości RCKiK w Białymstoku. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Wykonawca zobowiązany będzie wprowadzić na własny koszt i we wskazanym przez Zamawiającego terminie wszelkie zmiany w przypadku zmiany systemu informatycznego na inny niż posiadany przez Zamawiającego oraz uwzględnić wszelkie zmiany wymagań zawartych w obowiązujących przepisach co do zakresu danych transmitowanych do systemów Centrum (Marcel S.A.) oraz eKrew (Centrum e-Zdrowie /CeZ/) lub innych systemów informatycznych wprowadzonych w miejsce Centrum (Marcel S.A.) i/lub eKrew (Centrum e-Zdrowie /CeZ/), a także dostosować bieżące zakresy danych. | TAK *) / NIE *) |  |
|  | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2021. | TAK *) / NIE *) | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji ……. |
|  | Analizator posiada znak CE. | TAK *) / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

Załącznik nr 5 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*/

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie*

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/TP-19/22 
na „Dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego”:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

…………………………………………………

…..............................…………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

Oświadczam/-my, że:

- w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ, moje/nasze Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia złożone wraz z ofertą 
**jest aktualne/**jest nieaktualne;

- wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 
przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

* Oświadczenie składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie – niepotrzebne skreślić

** Niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych pierwotnie informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Załącznik nr 6 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp na „Dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego”, nr ZP/TP-19/22 oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r., poz. 1233 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio