Załącznik nr 3 do SIWZ

po zmianach z dn. 26.10.2020 r.

(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę zestawów do pobierania koncentratów krwinek płytkowych wraz z dzierżawą separatorów komórkowych”, nr sprawy ZP/PN-14/20.

- Sukcesywna dostawa zestawów jednorazowego użytku do pobierania koncentratów krwinek płytkowych z pojedynczego wkłucia lub z pojedynczego i podwójnego wkłucia dedykowanych 
i kompatybilnych z zaoferowanymi separatorami komórkowymi:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy jednorazowego użytku zamknięte lub funkcjonalnie zamknięte. Możliwość pobrania na jednym zestawie koncentratów krwinek płytkowych zawieszonych w osoczu i koncentratów krwinek płytkowych zawieszonych w płynie PAS (KKP/RW Af) i osocza ubogokomórkowego. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zestawy wyposażone w igłę (wspólna linia do pobierania i zwrotu krwi dawcy), poddaną obróbce zwiększającej poślizg, którą można w razie potrzeby odłączyć od zestawu i wymienić oraz pojemnik do pobrania pierwszej porcji krwi przed donacją. Jeżeli nie można odłączyć igły od zestawu, Wykonawca zainstaluje własnym staraniem i na własny koszt na Sali Pobrań zgrzewarkę do sterylnego łączenia drenów w celu umożliwienia wymiany igły w warunkach zachowania jałowości zestawu. Zgrzewarka o masie do 6 kg. lub Zestawy wyposażone w dwie igły (jedna w linii pobierania , druga w linii zwrotu krwi dawcy), które można w razie potrzeby odłączyć od zestawu i wymienić, poddane obróbce zwiększającej poślizg oraz pojemnik do pobrania pierwszej porcji krwi przed donacją w linii pobierania. Jeżeli nie można odłączyć igły od zestawu, Wykonawca zainstaluje własnym staraniem i na własny koszt na Sali Pobrań zgrzewarkę do sterylnego łączenia drenów w celu umożliwienia wymiany igły w warunkach zachowania jałowości zestawu. Zgrzewarka o masie do 6 kg. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zestawy wyposażone w płyny lub porty do jałowego podłączenia płynów, co najmniej: - płynu antykoagulacyjnego – port typu spike lub męski luer lock. W przypadku portu typu luer lock (połączenie „correct connect”) Wykonawca dostarczy pojemniki z dedykowanym do zestawów antykoagulantem, z kompatybilnym portem luer lock (połączenie „correct connect”), o objętości wystarczającej do pobrania dwóch jednostek KKP Af. Pojemniki z antykoagulantem muszą być oznakowane: znak CE, nazwa antykoagulantu, REF w postaci literowo-cyfrowej, numer serii w postaci literowo-cyfrowej, data ważności, skład (zgodny z Farmakopeą Europejską) i objętość płynu, informacja o metodzie sterylizacji, nazwa i adres wytwórcy, dopuszcza się, aby informacja o składzie płynu zgodnym z Farmakopeą Europejską znajdowała się w instrukcji używania, która jest dołączana do każdego opakowania pojemników, - płynu PAS – port typu żeński luer lock. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zestawy wyposażone w pojemniki z tworzywa umożliwiającego przechowywanie uzyskiwanych w wyniku separacji dwóch jednostek KKP Af lub KKP/RW Af co najmniej 5 dni. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zestawy wyposażone w pojemnik do pobierania osocza o pojemności minimum 400 ml z tworzywa umożliwiającego szokowe zamrożenie osocza w temperaturze (–) 60oC i przechowywanie w temperaturze poniżej (–) 25oC do (–) 90oC z zachowaniem jałowości pojemnika. | TAK / NIE *) |  |
|  | Średnica drenów pojemników do przechowywania składników uzyskiwanych w wyniku separacji powinna mieć wymiary zapewniające wzajemną kompatybilność drenów różnych producentów, aby umożliwić ich połączenia w układzie otwartym i zamkniętym. | TAK / NIE *) |  |
|  | Każdy zestaw musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania. Pojedyncze pojemniki muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. | TAK / NIE *) |  |
|  | Na pojemnikach do przechowywania KKP Af lub KKP/RW Af i osocza muszą być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania. Etykieta robocza powinna mieć odpowiednie wymiary umożliwiające przyklejenie na niej etykiety głównej zgodnej z wymaganiami ISBT. | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody odpowiadające standardom ISBT 128 (EAN 128). Etykiety muszą zawierać następujące dane: - nazwę i adres producenta - numer serii w postaci literowo - cyfrowej i kodu kreskowego - datę ważności zestawu w postaci literowo - cyfrowej. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki do przechowywania KKP Af lub KKP/RW Af i osocza powinny zawierać co najmniej 1 port, zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiającą łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. | TAK / NIE *) |  |
|  | Centralnie na dolnej krawędzi pojemników do przechowywania KKP Af lub KKP/RW Af i osocza, powinno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika o długości około 2 cm, umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych. | TAK / NIE *) |  |
|  | W jednej dostawie powinny znaleźć się zestawy jednej serii. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zaoferowane zestawy spełniają wymogi obecnie obowiązującej wersji monografii Farmakopea Europejska. | TAK / NIE *) |  |
|  | Termin ważności zestawów – min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE *) | Termin ważności: ……. miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |

*) - niepotrzebne skreślić

- Dzierżawa i instalacja 4 separatorów komórkowych do zaoferowanych zestawów jednorazowego użytku do pobierania koncentratów krwinek płytkowych:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Separator komórkowy przeznaczony do zaoferowanych zestawów do pobierania koncentratów krwinek płytkowych. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zapewnia przepływ ciągły przez komorę separacyjną – proces separacji zachodzi w sposób ciągły. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zapewnia wykonanie na separatorze minimum następujących procedur: - pobranie koncentratów krwinek płytkowych zawieszonych w osoczu, - pobranie koncentratów krwinek płytkowych zawieszonych w płynie PAS (KKP/RW Af) i osocza ubogokomórkowego. | TAK / NIE *) |  |
|  | Posiada opcję pobrania płytek krwi: - z pojedynczego wkłucia lub - z pojedynczego i podwójnego wkłucia. | TAK / NIE *) |  |
|  | Posiada: - możliwość uzyskiwania w wyniku separacji dwóch dawek terapeutycznych (łącznie powyżej 6 x 1011 komórek płytkowych) KKP Af lub KKP/RW Af od jednego krwiodawcy, - zrozumiały dla obsługujących interfejs aparatu, - komunikacja oprogramowania separatora z operatorem za pomocą ekranu dotykowego, - prosty i przejrzysty sposób sygnalizowania (dźwiękowy i optyczny) awarii aparatu w trakcie instalacji zestawu i wykonania procedury, - możliwość korekty przebiegu procedur w zależności od parametrów dawcy i wymagań co do składnika poprzez wprowadzenie danych do oprogramowania aparatu, - możliwość wprowadzania do oprogramowania separatora stosunku procentowego osocza do płynu PAS w pobieranych składnikach krwinek płytkowych, w zależności od generacji używanego PAS, - automatyczne, monitorowane przez separator dozowanie osocza i płynu PAS w zależności od ilości pobieranych płytek krwi. | TAK / NIE *) |  |
|  | Uzyskany na separatorze standardowy składnik KKP Af i KKP/RW Af powinien zawierać powyżej 3x1011 komórek płytkowych i poniżej 300 x 106 leukocytów. | TAK / NIE *) |  |
|  | Co najmniej 90% uzyskiwanych w wyniku separacji składników powinno zawierać poniżej 1x106 leukocytów. | TAK / NIE *) |  |
|  | Termin ważności uzyskiwanych KKP Af i KKP/ RW Af co najmniej 5 dni. | TAK / NIE *) |  |
|  | Porównywalny czas trwania donacji, przy analogicznych parametrach donacji dla pobrania KKP Af i KKP/RW Af. | TAK / NIE *) |  |
|  | Separator wyposażony w kółka z blokadą umożliwiające łatwe jego przewożenie i stabilne ustawienie lub dołączony do separatora wózek/szafka wyposażony/a w kółka z blokadą i blat o wysokości maksymalnie 50-60 cm od podłogi, umożliwiające stabilne ustawienie i przewożenie separatora. | TAK / NIE *) |  |
|  | Separator zasilany prądem 230 V. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić