Załącznik nr 2 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ………………………………………………………………………………………......…..

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...……...…..

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: .........................................

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..……..……..

Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………………………….………

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP: ...........................

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………....…….

NIP: ..............................................................., REGON: ....................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę odczynników i materiałów zużywanych do wykonywania badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora”, znak postępowania ZP/PN-6/22:

1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte,
a także uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.    Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji
Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

2.1  łączna wartość brutto: …............................. zł

słownie: ........................................................................................................................ złotych

łączna wartość netto: .................................. zł

w tym VAT: .......... %

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) 
wg odpowiadających jej składników cenowych.

2.2	Oświadczamy, iż oferujemy analizator o wydajności:

1)	≥50 grup krwi z izoaglutyninami na krwinkach A1, B oraz badaniem przeglądowym w kierunku przeciwciał odpornościowych na godzinę lub ≥90 badań przeglądowych 
w kierunku przeciwciał odpornościowych na godzinę* )

2)	˂50 grup krwi z izoaglutyninami na krwinkach A1, B oraz badaniem przeglądowym w kierunku przeciwciał odpornościowych na godzinę lub ˂90 badań przeglądowych 
w kierunku przeciwciał odpornościowych na godzinę* ).

* ) niepotrzebne skreślić

2.3	Oświadczamy, iż oferujemy analizator, który:

1)	umożliwia wykonywanie badań z wykorzystaniem „Krwinek wzorcowych 
do układu ABO” produkowanych przez Zamawiającego* )

2)	nie umożliwia wykonywania badań z wykorzystaniem „Krwinek wzorcowych 
do układu ABO” produkowanych przez Zamawiającego* ).

* ) niepotrzebne skreślić

2.4	Oświadczamy, iż oferujemy:

1)	krwinki wzorcowe spulowane grupy O, do wykrywania przeciwciał odpornościowych z obecnym antygenem Cw* )

2)	krwinki wzorcowe spulowane grupy O, do wykrywania przeciwciał odpornościowych bez antygenu Cw* ).

* ) niepotrzebne skreślić

2.5	Oświadczamy, iż:

1)	zapewniamy dostęp do pomocy technicznej on-line minimum 5 dni w tygodniu 
(od poniedziałku do piątku) w godzinach min. 8:00 – 18:00* )

2)	nie zapewniamy dostępu do pomocy technicznej on-line * ).

* ) niepotrzebne skreślić

  - Szczegółowa specyfikacja cenowa:

- Odczynniki, materiały zużywalne i inny asortyment w ilości niezbędnej do wykonania wymaganych przez Zamawiającego rodzajów i liczby badań:

| Lp. | Przedmiot umowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań* ) (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto pozycji (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x4+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ............................................ Producent: ………………………... |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ............................................ Producent: ………………………... |  |  |  |  |  |
| 3. | Nazwa: ............................................ Producent: ………………………... |  |  |  |  |  |
| 4. | Nazwa: ............................................ Producent: ………………………... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto: |  |  |  |  |  |  |

* )	W przypadku, gdy opakowania zbiorcze nie pasują dokładnie do wymaganej ilości badań Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z ilością odczynników i materiałów zużywalnych wynikającą z pełnych opakowań z wyrównaniem 
w górę.

- Dzierżawa jednego (1) w pełni automatycznego analizatora immunohematologicznego wraz 
z wyposażeniem i oprogramowaniem kompatybilnego z zaoferowanymi w pkt 1) odczynnikami, materiałami zużywalnymi i pozostałym asortymentem:

| Przedmiot umowy | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto za miesięczną dzierżawę (w zł) | % stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za miesięczną dzierżawę (w zł) | Wartość brutto 48-miesięcznej dzierżawy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 + kwota podatku VAT | 6 = (2 x 3+kwota podatku VAT) x 48 miesięcy |
| Nazwa analizatora: ............................ Producent: .......................................... Wyposażenie: .................................... ............................................................ | 1 |  |  |  |  |

3.	Oświadczamy, iż:

3.1	oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ;

3.2	ceny netto podane w pkt 2 nie ulegną podwyższeniu przez okres realizacji umowy;

3.3	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone 
we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

4.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej * ).

* ) dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 23.1.5 SWZ

5.    Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.

6.   Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, iż:

7.1	zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie * )

7.2	zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia * ):

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę ** ) | Nazwa podwykonawcy *** ) |
| --- | --- | --- |

* ) niepotrzebne skreślić

** ) Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

*** ) Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

8.	1) Oświadczamy, iż jesteśmy:

8.1	mikroprzedsiębiorstwem * )

8.2	małym przedsiębiorstwem * )

8.3	średnim przedsiębiorstwem * )

8.4	podmiotem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą * )

8.5	osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej * )

* ) niepotrzebne skreślić

9.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w np. 13, lub np. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio, lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu.3)

9.1	tak * )

9.2	nie * )

9.3	nie dotyczy * )

* ) niepotrzebne skreślić

10.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

11.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

11.1	………………………………………..

11.2	………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

1) Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich  
    przedsiębiorstw (Dz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

2)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3) Jeżeli Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących, lub zachodzi wyłączenie  stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do np. 13 ust. 4 lub np. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SWZ

(wzór)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ

zamieszczony został w osobnym pliku

Załącznik nr 4 do SWZ

(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znak postępowania: ZP/PN-6/22
na „Dostawę odczynników i materiałów zużywanych do wykonywania badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora”

      - Wnioskowane badania:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wnioskowane badania: - Pełna grupa krwi dawcy z jednej próbki (1 próbka ABO, DVI-, DVI+, A1, B) w ilości 45 000, - Wykrywanie przeciwciał (PTA), krwinki spulowane w ilości 36 000, - Antygen D (słaba ekspresja) w ilości 8 000, - Kontrola serologiczna antygenów ABD w ilości 9 600, - Codzienna kontrola jakości odczynników w ilości 1 100, - Codzienna kontrola przeciwciał w ilości 1 100, - Krwinki wzorcowe do układu ABO w ilości 22 500. | TAK*) / NIE*) |  |

*)  niepotrzebne skreślić

- Odczynniki, materiały zużywalne i inny asortyment niezbędne do wykonania wnioskowanych rodzajów i liczby badań określonych w pkt 1:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki do analizatora gotowe do użycia, mikropłytki lub mikrokarty, przechowywane w temperaturze pokojowej. | TAK*) / NIE*) |  |
| 2. | Termin ważności dostarczonych: - odczynników – nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego, z wyjątkiem krwinek, których termin ważności nie może być krótszy niż 3 tygodnie od daty dostawy do siedziby Zamawiającego, - materiałów zużywalnych – nie krótszy niż 3 miesiące licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK*) / NIE*) | Termin ważności wynosi dla: - odczynników …… miesięcy - krwinek …… tygodnie - materiałów zużywalnych ……. miesiące licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
| 3. | Ilość odczynników, materiałów zużywalnych i innego asortymentu niezbędnych do prawidłowego wykonania wnioskowanych rodzajów i liczby badań określonych w pkt 1 winna zostać wyliczona na okres 48 miesięcy przy założeniu pracy w następującym systemie: - praca 5 dni w tygodniu, - 1 kontrola na dobę. | TAK*) / NIE*) |  |
| 4. | Dostawy odczynników odbywać się będą transportem monitorowanym pod względem temperatury z możliwością wydruku raportu temperatury po dostawie. Temperatura transportu musi być dostosowana do zakresu temperatury przechowywania właściwej dla danego odczynnika. | TAK*) / NIE*) |  |

*)  niepotrzebne skreślić

- Analizator wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania: - grupa krwi układu ABO z użyciem odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI (-), anty-DVI (VI+), - izoaglutyniny A1, B, - badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym na krwinkach spulowanych, - potwierdzenie grupy krwi w zakresie anty-A, anty-B, anty-D kategoria DVI (-) dla biorców oraz DVI (+) dla dawców. Wykonywane badania muszą spełniać wymagania określone w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 30.03.2021 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi (Dz.U. Ministra Zdrowia z 2021 r., poz. 28). | TAK*) / NIE*) |  |
|  | Analizator wykonuje automatycznie całą procedurę badania od pobrania materiału przez wykonanie odpowiedniej zawiesiny krwinek aż do zakończenia badania z pobranej próbki. | TAK*) / NIE*) |  |
|  | Analizator przystosowany do pracy ciągłej (bez potrzeby wyłączania). | TAK*) / NIE*) |  |
|  | Analizator pracuje w systemie wolnego dostępu (możliwość doładowywania próbek, odczynników oraz uzupełniania płynów systemowych i usuwania odpadów bez przerywania pracy analizatora). | TAK*) / NIE*) |  |
|  | Analizator z funkcją STAT wyłącznie do próbek CITO bez czasu oczekiwania na zakończenie aktualnie trwających procesów na pokładzie analizatora. | TAK*) / NIE*) |  |
|  | Analizator o pojemności min. 50 próbek. | TAK*) / NIE*) |  |
|  | Analizator zintegrowany z jednostką sterującą z oprogramowaniem. | TAK*) / NIE*) |  |
|  | Analizator wyposażony w UPS podtrzymujący napięcie przez min. 20 min. | TAK*) / NIE*) |  |
|  | Analizator wyposażony w: - komputer z 2 monitorami (jeden z nich z uchwytem z możliwością zamontowania monitora w oddzielnym niż analizator pomieszczeniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego ) LCD/LED nie mniej niż 17 cali (64 bitowy system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional / 8 Pro / 8.1 Pro / 10 Pro PL lub równoważny, tzn. zapewniający: - kompatybilność z używanym przez Zamawiającego środowiskiem i aplikacjami, - pełną integrację z domeną Windows, opartą na serwerach Windows 2012, w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego do przekazywania danych do systemu komputerowego Zamawiającego, - drukarkę laserową drukującą w kolorze, - drukarkę kodów kreskowych, - laserowy czytnik kodów kreskowych, - UPS (podtrzymujący napięcie przez min. 20 min.), do przekazywania wyników badań z analizatora do systemu informatycznego IBS32 (Integrated Bloodbank System). | TAK*) / NIE*) |  |
| 10. | - Urządzenie zapewnia automatyczną transmisję danych zatwierdzonych (tj. odbiór zleceń oraz transfer wyników) do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego IBS32 z wykorzystaniem istniejących mechanizmów zapewniających automatyczną transmisję danych pomiędzy urządzeniem a systemem informatycznym Zamawiającego, lub - Urządzenie zapewnia automatyczną transmisję danych zatwierdzonych (tj. odbiór zleceń oraz transfer wyników) do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego IBS32 za pośrednictwem modułu łączącego. Pod pojęciem moduł łączący należy rozumieć mechanizm zapewniający automatyczną transmisję danych pomiędzy urządzeniem a systemem informatycznym Zamawiającego. - Moduł łączący zapewnia realizację następujących procesów: - Zbieranie zleceń na badania, - Zatwierdzanie zleceń na badania do realizacji, - Zlecanie urządzeniu zleceń na wykonanie badań (konwersja do formatu urządzenia), - Odczytanie wyników badań (konwersja do formatu standardowego), - Pobranie wyników badań bazowych, - Porównanie wyników badań bazowych i aktualnych, - Kwalifikacja wyników badań do eksportu do systemu informatycznego Zamawiającego, - Zapisanie wyników badań (konwersja do formatu wymaganego przez system informatyczny Zamawiającego), - Pobranie statusu zapisu wyników badań, - Raportowanie eksportu wyników badań. - Dane przesyłane z analizatora do systemu informatycznego Zamawiającego: - numer donacji, - numer badania, - data badania, - oznaczenie ABD, - oznaczenie grupy krwi z rewersem, - oznaczenie przeciwciał odpornościowych, - oznaczenie fenotypu z układu Duffy, Kidd, MNS, - numer operatora lub inny identyfikator osoby wykonującej badanie, - ID kart, odczynników. - Miejsca docelowe w działającym u Zamawiającego systemie informatycznym IBS32 (nazwy modułów): - Oznaczenie ABO i RhD, - Kontrola przyboksowa, - Kartoteka osób, - Inne układy antygenowe. - Uwagi dotyczące automatycznej transmisji danych: - W ramach automatycznej transmisji danych Użytkownik ma możliwość bieżącego śledzenia transmitowanych danych i jest informowany na bieżąco o: - błędach w komunikacji (wynik badania nie został przetransmitowany lub nie został prawidłowo powiązany z danymi w systemie informatycznym Zamawiającego), - niespójności danych, - innych błędach. - Zamawiający zastrzega, iż warunkiem podpisania protokołu odbioru urządzenia jest przeprowadzenie pełnej walidacji urządzenia i mechanizmu zapewniającego automatyczną transmisję danych pomiędzy urządzeniem a systemem informatycznym działającym u Zamawiającego oraz zaakceptowanie wyników walidacji przez Dział Zapewnienia Jakości. | TAK*) / NIE*) | Urządzenie zapewnia automatyczną transmisję danych zatwierdzonych (tj. odbiór zleceń oraz transfer wyników) do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego IBS32: - z wykorzystaniem istniejących mechanizmów zapewniających automatyczną transmisję danych pomiędzy urządzeniem a systemem informatycznym Zamawiającego*) lub - za pośrednictwem modułu łączącego; pod pojęciem moduł łączący należy rozumieć mechanizm zapewniający automatyczną transmisję danych pomiędzy urządzeniem a systemem informatycznym Zamawiającego*) |
| 11. | Urządzenie zapewnia archiwizację danych surowych w repozytorium wskazanym przez Zamawiającego, które znajduje się poza pracownią. | TAK*) / NIE*) |  |
| 12. | W chwili oddania do użytku aparatury mechanizm zapewniający automatyczną transmisję danych pomiędzy urządzeniem a systemem informatycznym Zamawiającego musi być gotowy do użycia i przetestowany. | TAK*) / NIE*) |  |
| 13. | Wszelkie zmiany systemu informatycznego na inny niż posiadany przez Zamawiającego oraz zmiany wymagań zawartych w obowiązujących przepisach co do zakresu danych transmitowanych do systemu IBS32 lub innego systemu informatycznego wprowadzonego w miejsce IBS32, Wykonawca zobowiązany będzie wprowadzić na własny koszt i we wskazanym przez Zamawiającego terminie. | TAK*) / NIE*) |  |
| 14. | Analizator posiada na pokładzie magazyn odczynników, pozwalający na nieprzerwane wykonanie badań. | TAK*) / NIE*) |  |
| 15. | Analizator posiada magazyn odczynników z możliwością załadunku i identyfikacji min. 25 różnych rodzajów odczynników. | TAK*) / NIE*) |  |
| 16. | Odczynniki do analizatora gotowe do użycia, mikropłytki lub mikrokarty przechowywane w temperaturze pokojowej. | TAK*) / NIE*) |  |
| 17. | Statywy na próbki do badań dostosowane do probówek o średnicy od 10 do 16 mm. Możliwość umieszczenia probówek o różnej średnicy w jednym statywie. | TAK*) / NIE*) |  |
| 18. | Pozytywna identyfikacja odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności. | TAK*) / NIE*) |  |
| 19. | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych w tym ISBT 128. | TAK*) / NIE*) |  |
| 20. | Aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Analizator zgłasza stan alarmowy, jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. | TAK*) / NIE*) |  |
| 21. | System kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników: swoistość, aktywność. | TAK*) / NIE*) |  |
| 22. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów. | TAK*) / NIE*) |  |
| 23. | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni reakcji). | TAK*) / NIE*) |  |
| 24. | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora. | TAK*) / NIE*) |  |
| 25. | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów oraz zakorkowanych probówek, co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły pipetującej. | TAK*) / NIE*) |  |
| 26. | Analizator zapewnia automatyczny system kontroli niezgodności aktualnych wyników badań z wynikami w archiwum, weryfikacja grupy krwi z kartoteką dawcy. | TAK*) / NIE*) |  |
| 27. | Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań. | TAK*) / NIE*) |  |
| 28. | Możliwość wykonania badań określonych w poz. 1 z próbek przechowywanych w temperaturze 2-8°C w czasie do 7 dni. | TAK*) / NIE*) |  |
| 29. | Analizator fabrycznie nowy lub używany w ilości 1 szt., kompletny i przygotowany do eksploatacji. W przypadku zaoferowania urządzenia używanego musi ono posiadać udokumentowany stan techniczny oraz przegląd techniczny wykonany przez serwis Wykonawcy. | TAK*) / NIE*) | Analizator: - fabrycznie nowy *) - używany *) - oświadczamy, iż zaoferowane używany analizator posiada udokumentowany stan techniczny oraz przegląd techniczny wykonany przez serwis Wykonawcy. |
| 30. | Rok produkcji urządzenia – nie starszy niż 2019. | TAK*) / NIE*) | Rok produkcji: …………………… |

*)  niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

Załącznik nr 5 do SWZ

(wzór)

…………………………………………

/Nazwa i adres Wykonawcy/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*/

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie*

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1

ustawy Pzp, złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników i materiałów zużywanych do wykonywania badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora”, 
znak postępowania: ZP/PN-6/22:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

…………………………………………………

…..............................…………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

Oświadczam/-my, że:

- w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, moje/nasze Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia złożone wraz z ofertą na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia **jest aktualne/**jest nieaktualne;

- wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

Załącznik nr 6 do SWZ

(wzór)

……………………………………

/nazwa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników i materiałów zużywanych do wykonywania badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora”, 
znak postępowania: ZP/PN-6/22, oświadczam/-my, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

________________________

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio