Załącznik nr 4

do Warunków przetargowych

po zmianach z dn. 05.07.2021 r.

(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postepowaniu nr ZP/KC-8/2021

na

„Dostawę urządzeń chłodniczych”

Część 1 - Dostawa szafy chłodniczej jednokomorowej w ilości 1 szt. * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa chłodnicza jednokomorowa. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.) 700 mm X 2100 mm X 900 mm. | TAK / NIE *) | wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): .... mm x .... mm x ..... mm |
| 3. | Pojemność użytkowa 450-550 litrów. | TAK / NIE *) | pojemność użytkowa: ....... litrów |
| 4. | Metalowa obudowa urządzenia w kolorze białym, malowana proszkowo lub metalowa obudowa urządzenia w kolorze szarym. | TAK / NIE *) | kolor urządzenia: ………… |
| 5. | Metalowe ściany komory chłodniczej, zabezpieczone przed korozją lub wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Drzwi pełne, otwierane, samozamykające. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Regulowana wysokość nóżek umożliwiająca poziomowanie chłodziarki. | TAK / NIE *) |  |
| 9. | Minimum pięć (5) półek perforowanych. | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Regulacja wysokości zawieszenia półek – kolejne poziomy co 20 –50 mm. | TAK / NIE *) |  |
| 11. | Wymagany zakres temperatury w komorze chłodziarki: od 2° C do 10° C lub szerszy. | TAK / NIE *) | zakres temperatury: od -…..°C do - …..°C |
| 12. | System nastawiania wymaganej temperatury umożliwiający jej określenie z dokładnością 1ºC. | TAK / NIE *) |  |
| 13. | Dopuszczalne wahania temperatury +/- 1,1oC. | TAK / NIE *) |  |
| 14. | Obieg powietrza wewnątrz komory chłodniczej wymuszony wentylatorem. | TAK / NIE *) |  |
| 15. | Wymóg podłączenia szafy chłodniczej, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE *) |  |
| 16. | Cyfrowy wyświetlacz aktualnej temperatury w komorze chłodniczej – dokładność wyświetlacza nie większa niż 1ºC. | TAK / NIE *) |  |
| 17. | Panel sterujący nastawami temperatury umieszczony na przedniej ścianie chłodziarki. | TAK / NIE *) |  |
| 18. | Funkcja automatycznego odszraniania gwarantująca zachowanie temp. od 0oC do 10oC. | TAK / NIE *) |  |
| 19. | System automatycznego odparowania skraplającej się wody. | TAK / NIE *) |  |
| 20. | Ciepło z agregatu uwalniane głównie z tyłu lub z góry urządzenia. | TAK / NIE *) |  |
| 21. | Zasilany bateryjnie alarm dźwiękowy i ewentualnie świetlny (dioda) włączający się w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej lub urządzenie bez zasilanego bateryjnie alarmu dźwiękowego i ewentualnie świetlnego (dioda) włączającego się w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej. | TAK / NIE *) | urządzenie z zasilanym bateryjnie alarmem dźwiękowym i ewentualnie świetlnym (dioda) * ) lub urządzenie bez zasilanego bateryjnie alarmu dźwiękowego i ewentualnie świetlnego (dioda) * ) |
| 22. | Alarm dźwiękowy i ewentualnie świetlny (dioda) włączający się w przypadku przekroczenia ustawionego zakresu temperatur. | TAK / NIE *) |  |
| 23. | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 24. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE *) |  |
| 25. | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. | TAK / NIE *) |  |
| 26. | Zasilanie 230V. | TAK / NIE *) |  |
| 27. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE *) |  |
| 28. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie szafy chłodniczej wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE *) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

……………………………..

/miejscowość i data/                                                 ……………………......................................................………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

Część 2 - Dostawa zamrażarki jednodrzwiowej w ilości 1 szt. * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka jednodrzwiowa. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Maksymalne wymiary zewnętrzne: (szer. X gł. X wys.) 800 mm X 850 – 872 mm X 2100 mm. | TAK / NIE *) | wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.): … X … X … |
| 3. | Pojemność 580 – 600 litrów. | TAK / NIE *) | pojemność: ....... litrów |
| 4. | Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym. | TAK / NIE *) | kolor urządzenia: …………… |
| 5. | Drzwi urządzenia wyposażone w zamek. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Wnętrze ze stali AISI 304. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej - 70 mm. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: od -26° C do - 35° C lub szerszy. | TAK / NIE *) | zakres temperatury: od ……°C do ……. °C |
| 9. | Minimalna liczba półek: cztery (4). | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem. | TAK / NIE *) |  |
| 11. | Chłodzenie grawitacyjne. | TAK / NIE *) |  |
| 12. | Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury. | TAK / NIE *) |  |
| 13. | Alarm otwartych drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 14. | Szafa na kołach, wyposażona dodatkowo w regulowane nogi lub szafa na kołach, posiadająca hamulce do zabezpieczenia urządzenia w miejscu ustawienia. | TAK / NIE *) |  |
| 15. | Uchwyty na plecach ułatwiające transport urządzenia. | TAK / NIE *) |  |
| 16. | Alarm zaniku napięcia. | TAK / NIE *) |  |
| 17. | Wymóg podłączenia urządzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE *) |  |
| 18. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE *) |  |
| 19. | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. | TAK / NIE *) |  |
| 20. | Zasilanie 230V. | TAK / NIE *) |  |
| 21. | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 22. | Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego). | TAK / NIE *) |  |
| 23. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie szafy chłodniczej wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE *) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

……………………………..

/miejscowość i data/                                             …………………......................................................………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika  przetargu/

Część 3 - Dostawa zamrażarki szufladowej do przechowywania osocza w ilości 1 szt. * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka szufladowa | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.) 700 mm X 2100 mm X 850 mm. | TAK / NIE *) | wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.): … X … X … |
| 3. | Pojemność całkowita komory zamrażarki 450 litrów - 500 litrów. | TAK / NIE *) | pojemność całkowita: … litrów |
| 4. | Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: od -26° C do - 35° C lub szerszy. | TAK / NIE *) | zakres temperatury: od -…..°C do - …..°C |
| 5. | Regulowana wysokość półek. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Ilość półek: od 4 do 5. | TAK / NIE *) | ilość półek: … szt. |
| 7. | Dodatkowe drzwi wewnętrzne zapobiegające stratom chłodu /temperatury. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Ściany komory chłodniczej zabezpieczonej przed korozją. | TAK / NIE *) |  |
| 9. | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie, w tym dwa kółka z blokadą. | TAK / NIE *) |  |
| 11. | Wyświetlacz elektroniczny, cyfrowy zaprogramowanej temperatury na zewnątrz zamrażarki. | TAK / NIE *) |  |
| 12. | Wymóg podłączenia urządzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE *) |  |
| 13. | System nastawiania wymaganej temperatury umożliwiający jej określenie z dokładnością nie mniejszą niż 1 ºC. | TAK / NIE *) |  |
| 14. | Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia zakresu ustawionej temperatury. | TAK / NIE *) |  |
| 15. | System alarmowy z własnym podtrzymaniem zasilania do 4 h, w przypadku awarii zasilania. | TAK / NIE *) |  |
| 16. | Poziom hałasu poniżej 65 dB. | TAK / NIE *) |  |
| 17. | Zasilanie 230V/50 Hz. | TAK / NIE *) |  |
| 18. | Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego). | TAK / NIE *) |  |
| 19. | Agregat u podstawy urządzenia. | TAK / NIE *) |  |
| 20. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE *) |  |
| 21. | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. | TAK / NIE *) |  |
| 22. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE *) |  |
| 23. | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 24. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE *) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

……………………………..

/miejscowość i data/                                              ……………………......................................................………….….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

Część 4 - Dostawa zamrażarki pionowej do przechowywania osocza w ilości 1 szt. * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka pionowa. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne maksymalne (szer. X wys. X gł.) 1230 mm X 2100 mm X 1100 mm. | TAK / NIE *) | wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.): … X … X … |
| 3. | Pojemność zamrażarki netto min. 600 litrów. | TAK / NIE *) | pojemność: …. litrów |
| 4. | Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: od -26° C do - 35° C lub szerszy. | TAK / NIE *) | zakres temperatury: od -…..°C do - …..°C |
| 5. | Funkcja automatycznego szybkiego rozmnażania. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Monitoring temperatury zabezpieczający przed zbyt dużym jej wzrostem. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Regulowana wysokość półek/szuflad. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Min. pięć (5) metalowych półek/szuflad. | TAK / NIE *) | ilość półek … szt. *) lub ilość szuflad: … szt. *) |
| 9. | Każda szuflada umożliwia ułożenie 76-96 kartonów z osoczem o wymiarach 25 cm/13 cm/2,5 cm, bez przegród podziałowych wewnątrz szuflad (jeżeli dotyczy). | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 11. | Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia temperatury źle zamkniętych drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 12. | Pamięć temperatury maksymalnej i minimalnej. | TAK / NIE *) |  |
| 13. | Mikroprocesorowy panel sterowniczy z wyświetlaczem LED zabezpieczony na klucz. | TAK / NIE *) |  |
| 14. | Recyrkulacja powietrza w celu jak najlepszego rozkładu temperatur. | TAK / NIE *) |  |
| 15. | Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego). | TAK / NIE *) |  |
| 16. | Urządzenie jedno lub dwudrzwiowe. | TAK / NIE *) |  |
| 17. | Zasilanie 230V/50 Hz. | TAK / NIE *) |  |
| 18. | Wymóg podłączenia urządzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE *) |  |
| 19. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE *) |  |
| 20. | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. | TAK / NIE *) |  |
| 21. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE *) |  |
| 22. | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 23. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE *) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

……………………………..

/miejscowość i data/                                                 ……………………......................................................………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/