Załącznik nr 5 do SIWZ

po zmianach z dn. 15.01.2021 r.

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

………...……………………………..…

**)  /pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

Część 1 - Dostawa zamrażarki skrzyniowej w ilości 1 szt. * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niskotemperaturowa zamrażarka skrzyniowa. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.) 1660-1664 mm X 890 -932 mm X 665-758 mm. | TAK / NIE *) | wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.): … X … X … |
| 3. | Wymiary wewnętrzne (szer. X wys. X gł.) 1290-1500 mm X 640-685 mm X 495-500 mm. | TAK / NIE *) | wymiary wewnętrzne (szer. X wys. X gł.): … X … X … |
| 4. | Pojemność: 476 litrów - 495 litrów. | TAK / NIE *) | pojemność: …. litrów |
| 5. | Metalowa obudowa urządzenia w kolorze białym, malowana proszkowo. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Metalowe ściany komory chłodniczej, zabezpieczone przed korozją. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Zakres temperatury: od -10°C do - 45°C lub od -25°C do - 45°C. | TAK / NIE *) | zakres temperatury: od -…..°C do - …..°C |
| 8. | Chłodziwo: R290. | TAK / NIE *) |  |
| 9. | Pobór mocy 24 / h: 4,79 kWh – 6,9 kWh. | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Napięcie: 220V-240V 50 / 60 Hz. | TAK / NIE *) |  |
| 11. | Alarm dźwiękowy i wizualny. | TAK / NIE *) |  |
| 12. | Alarm wysokiej i niskiej temperatury. | TAK / NIE *) |  |
| 13. | Jednokompresorowy system chłodzenia. | TAK / NIE *) |  |
| 14. | Blokada klamki. | TAK / NIE *) |  |
| 15. | Wymóg podłączenia szafy chłodniczej, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE *) |  |
| 16. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE *) |  |
| 17. | Zasilanie 230V. | TAK / NIE *) |  |
| 18. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE *) |  |
| 19. | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 20. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie szaf chłodniczych wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE *) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                           ……………………..........................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Część 2 - Dostawa zamrażarki jednodrzwiowej w ilości 1 szt. * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka jednodrzwiowa. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne (szer. X gł. X wys.) 740-780 mm X 824 -840 mm X 1930-1994 mm. | TAK / NIE *) | wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.): … X … X … |
| 3. | Pojemność 580 – 600 litrów. | TAK / NIE *) |  |
| 4. | Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym z czarnymi drzwiami. | TAK / NIE *) | kolor urządzenia: …………… |
| 5. | Samodomykające się drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Urządzenie wyposażone w zamek. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Wnętrze ze stali AISI 304. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej - 70 mm. | TAK / NIE *) |  |
| 9. | Półki ze stali AISI 304. | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Zakres temperatury: od -30°C do -45°C lub od -15°C do -42°C. | TAK / NIE *) | zakres temperatury: od ……°C do ……. °C |
| 11. | Liczba półek: cztery (4). | TAK / NIE *) |  |
| 12. | Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem. | TAK / NIE *) |  |
| 13. | Chłodzenie grawitacyjne. | TAK / NIE *) |  |
| 14. | Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury | TAK / NIE *) |  |
| 15. | Alarm otwartych drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 16. | Otwór walidacyjny w plecach urządzenia lub otwór walidacyjny z boku urządzenia. | TAK / NIE *) |  |
| 17. | Szafa na kołach, wyposażona dodatkowo w regulowane nogi lub szafa na kołach, posiadająca hamulce do zabezpieczenia urządzenia w miejscu ustawienia. | TAK / NIE *) |  |
| 18. | Uchwyty na plecach ułatwiające transport urządzenia. | TAK / NIE *) |  |
| 19. | Alarm zaniku napięcia. | TAK / NIE *) |  |
| 20. | Wymóg podłączenia szafy chłodniczej, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE *) |  |
| 21. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE *) |  |
| 22. | Zasilanie 230V. | TAK / NIE *) |  |
| 23. | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 24. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie szaf chłodniczych wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE *) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                        ……………………......................................................……...…………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Część 3 - Dostawa szafy chłodniczej jednokomorowej w ilości 1 szt. * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa chłodnicza jednokomorowa. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.) 600 – 700 mm X 1995 -2040 mm X 800 - 872 mm. | TAK / NIE *) | wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): .... mm x .... mm x ..... mm |
| 3. | Pojemność użytkowa 450-550 litrów. | TAK / NIE *) | pojemność użytkowa: ....... l. |
| 4. | Metalowa obudowa urządzenia w kolorze białym, malowana proszkowo lub metalowa obudowa urządzenia w kolorze szarym z czarnymi drzwiami. | TAK / NIE *) | kolor urządzenia: ………… |
| 5. | Metalowe ściany komory chłodniczej, zabezpieczone przed korozją lub wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Drzwi pełne, otwierane, samozamykające. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Regulowana wysokość nóżek umożliwiająca poziomowanie chłodziarki. | TAK / NIE *) |  |
| 9. | Pięć (5) półek perforowanych. | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Regulacja wysokości zawieszenia półek – kolejne poziomy co 20 –50 mm. | TAK / NIE *) |  |
| 11. | Zakres temperatury od 1 ºC do 10 ºC lub od 2 ºC do 10 ºC lub od 2 ºC do 23 ºC. | TAK / NIE *) | zakres temperatury: - od 1 ºC do 10 ºC*) - od 2 ºC do 10 ºC*) - od 2 ºC do 23 ºC*) |
| 12. | System nastawiania wymaganej temperatury umożliwiający jej określenie z dokładnością 1ºC. | TAK / NIE *) |  |
| 13. | Dopuszczalne wahania temperatury +/- 1,1oC. | TAK / NIE *) |  |
| 14. | Obieg powietrza wewnątrz komory chłodniczej wymuszony wentylatorem. | TAK / NIE *) |  |
| 15. | Wymóg podłączenia szafy chłodniczej, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE *) |  |
| 16. | Cyfrowy wyświetlacz aktualnej temperatury w komorze chłodniczej – dokładność wyświetlacza nie większa niż 1ºC. | TAK / NIE *) |  |
| 17. | Panel sterujący nastawami temperatury umieszczony na przedniej ścianie chłodziarki. | TAK / NIE *) |  |
| 18. | Funkcja automatycznego odszraniania gwarantująca zachowanie temp. od 0oC do 10oC. | TAK / NIE *) |  |
| 19. | System automatycznego odparowania skraplającej się wody. | TAK / NIE *) |  |
| 20. | Ciepło z agregatu uwalniane głównie z tyłu lub z góry urządzenia. | TAK / NIE *) |  |
| 21. | Zasilany bateryjnie alarm dźwiękowy i ewentualnie świetlny (dioda) włączający się w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej lub urządzenie bez zasilanego bateryjnie alarmu dźwiękowego i ewentualnie świetlnego (dioda) włączającego się w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej. | TAK / NIE *) | urządzenie z zasilanym bateryjnie alarmem dźwiękowym i ewentualnie świetlnym (dioda) * ) lub urządzenie bez zasilanego bateryjnie alarmu dźwiękowego i ewentualnie świetlnego (dioda) * ) |
| 22. | Alarm dźwiękowy i ewentualnie świetlny (dioda) włączający się w przypadku przekroczenia ustawionego zakresu temperatur. | TAK / NIE *) |  |
| 23. | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 24. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE *) |  |
| 25. | Zasilanie 230V. | TAK / NIE *) |  |
| 26. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE *) |  |
| 27. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie szaf chłodniczych wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE *) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                          …………………….........................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej