Załącznik nr 4 do SWZ

po zmianach z dn. 11.05.2021 r.

(wzór)

…………………………………….…

/nazwa Wykonawcy/ Wykonawców/

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postepowaniu nr ZP/TP-8/21 na

„Dostawę wirówki do preparatyki krwi oraz stołowych wirówek laboratoryjnych”

- Część 1 – wirówka do preparatyki krwi – w ilości 1 szt. *)

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego: | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność wirówki – 12 x 500 ml. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Rotor uchylny (wirnik horyzontalny). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Tuleje wirownicze składające się z dwóch komór (jeden pojemnik w jednej komorze) wyposażone w lekkie wyjmowane adaptery umożliwiające załadunek na zewnątrz wirówki przystosowane do: - wirowania krwi w zestawach pojemników konwencjonalnych podwójnych, potrójnych i poczwórnych z płynem wzbogacającym, - wirowania krwi w zestawach pojemników potrójnych typu góra-dół, - wirowanie krwi w zestawach pojemników z filtrem in – line. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość wirowania z siłą 6450 g. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość regulacji krzywych przyspieszenia i hamowania. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Komora wirowania umożliwiająca pracę w zakresie temperatur +4C – +22 C z dokładnością ±1C. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Automatyczne schłodzenie komory wirówki po ustawieniu danego programu. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Poziom głośności poniżej 65 dB przy maksymalnej prędkości i zaoferowanym wyposażeniu. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Ekologiczny czynnik chłodniczy o współczynniku GWP mniejszym niż 2500. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Chłodzenie kondensora powietrzem. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Automatyczna ochrona przeciwko przegrzaniu się silnika wirówki. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Panel czołowy lub panele kontrolne (kontrolny) łatwy/-e w obsłudze i dostępie, umieszczony/-e z przodu urządzenia, z wyświetlaczem pokazującym najważniejsze parametry wirowania (czas wirowania, prędkość obrotowa, temperatura, wartość przyspieszenia i hamowania). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zapamiętywanie min. 20 programów wirowania. | TAK / NIE * ) |  |
|  | System zabezpieczenia wirówki przed przypadkowymi czy niekompetentnymi zmianami programów wirowania. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Podtrzymanie pamięci wirówki (programów oraz danych procesu wirowania) w przypadku zaniku zasilania. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Rygiel pokrywy wirówki zamykany automatycznie, bez konieczności użycia siły. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość awaryjnego zatrzymania procesu wirowania z pominięciem zaprogramowanej krzywej wirowania lub z jej zachowaniem. | TAK / NIE * ) | *) awaryjne zatrzymanie procesu wirowania z pominięciem zaprogramowanej krzywej wirowania lub *) awaryjne zatrzymanie procesu wirowania z zachowaniem zaprogramowanej krzywej wirowania |
|  | Zabezpieczenie pokrywy przed otwarciem w czasie pracy urządzenia. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej prędkości obrotowej. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zabezpieczenie wirówki przed możliwością wirowania w przypadku źle wyważonych tubusów. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Przeszklony otwór inspekcyjny w pokrywie umożliwiający wizualną kontrolę wirowania. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość manualnego, awaryjnego otwarcia pokrywy wirówki w przypadku jej blokady po zakończonym programie wirowania lub w przypadku awarii zasilania. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zasilanie trójfazowe. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wizualna i dźwiękowa informacja zakończenia programu wirowania. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość regulacji głośności dźwięku skanera. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Skanowania kodów kreskowych pojemników tylko i wyłączenie w momencie, gdy pokrywa jest otwarta. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wizualne potwierdzenie poprawności odczytanych kodów kreskowych (na panelu kontrolnym). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Blokada wirowania w przypadku braku odczytania wszystkich wymaganych kodów kreskowych. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Blokada możliwości zaczytania danego kodu donacji więcej niż jeden raz dla jednego procesu wirowania (brak możliwości dublowania kodu). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wybór programu wirowania przy pomocy skanera. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wprowadzenie do systemu określonych kodów operatorów. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość ustawienia maksymalnej możliwej do odczytania liczby kodów donacji. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość wyświetlenia na panelu kontrolnym aktualnie zaczytanych kodów kreskowych zarówno podczas wprowadzania danych jak i podczas aktywnego procesu wirowania (możliwość sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Urządzenie wraz z następującym wyposażeniem: - Czytniki kodów kreskowych zgodne ze standardem ISBT 128, do zaczytania danych o wirowanych jednostkach krwi i jej składników. - Uruchomienie automatycznej transmisji nw. danych o procesie wirowania z wirówki do systemu komputerowego IBS32 funkcjonującego u Zamawiającego: - numer donacji (odczytywany czytnikiem kodów kreskowych), - data wirowania, - godzina wirowania, - efektywny czas wirowania, - numer programu wirowania, - numer wirówki, - kod operatora (odczytywany czytnikiem kodów kreskowych), - oraz drukowanie on-line pilotówek do wirowanych w danym wsadzie donacji na drukarce termotransferowej Zamawiającego. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Oprzyrządowanie i okablowanie niezbędne do przekazywania danych o procesie wirowania z wirówki do komputera. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zasilanie 230V 50/60Hz. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Rok produkcji – urządzenie nie starsze niż 2020 r. | TAK / NIE * ) | Rok produkcji: ……. |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK / NIE * ) | Gwarancja: …. m-cy |

* )  - niepotrzebne skreślić

……………………………..

/miejscowość i data/                                                 ……………………......................................................………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

- Część 2 – stołowe wirówki laboratoryjne – w ilości 3 szt.*)

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego: | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wirówka stołowa, laboratoryjna do wirowania probówek o pojemności od 1,2 do 10 ml, wysokości od 4,5 do 11 cm, średnica probówki do 2 cm. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Urządzenie z wymiennym horyzontalnym wirnikiem czterogniazdowym o przyspieszeniu min. 3000 x g | TAK / NIE * ) |  |
|  | Adapter - wkładka redukcyjna niska o rekomendowanej wys. 50 mm na probówki 8x2/7/10 ml, o wymiarach (wysokość x średnica): 75 mm x 13 mm, 100 mm x 13 mm, 100 mm x 16 mm. | TAK / NIE * ) | Adapter - wkładka redukcyjna niska o wys. …. mm |
|  | Pojemność wirówki co najmniej 1l. | TAK / NIE * ) | Pojemność wirówki: …. l |
|  | Minimalne obroty wirówki na minutę 100 rpm, maksymalne obroty wirówki na minutę co najmniej 4500 rpm, krok 1 rpm. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Regulacja czasu pracy w zakresie co najmniej 1 sek. – 99 h, 59 min. 59 sek., praca ciągła, praca w trybie SHORT. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Bezobsługowy silnik indukcyjny. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Duży wyświetlacz graficzny LCD. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość jednorazowego wirowania 28 probówek. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość awaryjnego otwierania pokrywy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Cyfrowy odczyt prędkości i czasu wirowania. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Komora wirowania ze stali nierdzewnej. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość programowania czasu wirowania i obrotów/RCF. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Monitorowanie parametrów podczas wirowania. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas wirowania i uruchamiania wirówki przy otwartej pokrywie. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zamek domykający pokrywę. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zasilanie 230V 50/60Hz. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wirówka spełniająca wymagania europejskie określone normami EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Rok produkcji – urządzenie nie starsze niż 2021 r. | TAK / NIE * ) | Rok produkcji: ………. |

* )  - niepotrzebne skreślić

……………………………..

/miejscowość i data/                                                 ……………………......................................................………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/