Załącznik nr 2 do SIWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ………………………………………………………………………………………......…..

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...……...…..

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: .........................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ……………….…….….....

…………………………………………………………………………………………….….……...

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..……..……..

Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………………………….………

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP: ...........................

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………....…….

NIP: ..............................................................., REGON: ....................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę testów do badania markerów patogenów przenoszonych drogą krwi oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą aparatury” – znak postępowania: ZP/PN-22/20:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte, a także uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

  - Część 1 – dostawa testów do wykrywania markerów zakażenia patogenami przenoszonymi drogą krwi HBsAg z testami potwierdzenia, anty-HCV, anty-HIV 1/2 
lub HIV 1/2 i Ag, anty-Treponema pallidum oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą kompletu aparatury *)

- cena badania jednej (1) donacji w kierunku wykrycia HBsAg, anty-HCV, 
anty-HIV 1/2 lub HIV 1/2 i Ag, anty-Treponema pallidum wynosi: .............. zł brutto *

* cena brutto wyrażona do dwóch (2) miejsc po przecinku

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem badania jednej (1) donacji w kierunku wykrycia HBsAg, anty-HCV, anty-HIV 1/2 lub HIV 1/2 i Ag, 
anty-Treponema pallidum z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) 
wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- odczynniki, kalibratory i kontrole gotowe do użycia i natychmiastowego wstawienia do analizatora (niewymagające wcześniejszego przygotowania) *)

- odczynniki, kalibratory i kontrole wymagające wcześniejszego przygotowania, 
tj. np. doprowadzenia do temperatury pokojowej przed ich wstawieniem 
do analizatora *).

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- kalibrację testów wymaganą wyłącznie przy zmianie serii odczynnika 
lub po nieprawidłowym wyniku kontroli jakości *)

- kalibrację testów wymaganą przy zmianie serii odczynnika lub 
po nieprawidłowym wyniku kontroli jakości oraz w innych przypadkach 
(np. co pewien okres czasu krótszy niż 2 miesiące) *).

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- testy, których wyniki są jednoznacznie interpretowane, co oznacza otrzymanie wyniku reaktywny, niereaktywny w oparciu o wyznaczony punkt cut-off, 
bez podawania wartości granicznych tzw. szarej strefy *)

- testy, których wyniki nie są jednoznacznie interpretowane, co oznacza możliwość otrzymania wyniku w tzw. szarej strefie *).

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- możliwość wykonania badań z próbki przechowywanej w temperaturze 2-8oC przez okres ≥ 7 dni *)

- możliwość wykonania badań z próbki przechowywanej w temperaturze 2-8oC przez okres 6 dni *)

- możliwość wykonania badań z próbki przechowywanej w temperaturze 2-8oC przez okres ≤ 5 dni *).

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- możliwość ciągłego przechowywania odczynników (z wyjątkiem kontroli 
i kalibratorów) na pokładzie analizatora bez konieczności ich wyjmowania 
z analizatora przez co najmniej 5 dni *)

- konieczność codziennego wyjmowania odczynników z pokładu analizatora *).

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- analizatory wyposażone w jednorazowe końcówki służące do pobierania materiału do badań *)

- analizatory, które nie są wyposażone w jednorazowe końcówki służące 
do pobierania materiału do badań *).

*) niepotrzebne skreślić

  - Część 2 – dostawa automatycznego systemu do izolacji, amplifikacji i detekcji materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV, metodą biologii molekularnej wraz z dzierżawą aparatury *)

- cena badania jednej (1) donacji w kierunku wykrycia RNA HIV, RNA HCV, 
DNA HBV wynosi: ................. zł brutto *

* cena brutto wyrażona do dwóch (2) miejsc po przecinku

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty brutto zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane 
z wykonaniem badania jednej (1) donacji w kierunku wykrycia RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV 
z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- test z wewnętrznym, enzymatycznym systemem zabezpieczenia przed kontaminacją *)

- test zawierający inny system zabezpieczenia przed kontaminacją *).

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- odczynniki i kontrole (z wyłączeniem kontroli zewnętrznych) w formie gotowej 
do bezpośredniego użycia, tj. niewymagające wykonywania dodatkowych czynności przez operatora (w szczególności: rozmrażania, rozcieńczania, mieszania) *)

- odczynniki i kontrole (z wyłączeniem kontroli zewnętrznych) wymagające wykonywania dodatkowych czynności przez operatora (w szczególności: rozmrażania, rozcieńczania, mieszania) przed ich użyciem *).

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- rozwiązanie polegające na jednoczasowej identyfikacji donacji dodatniej 
i identyfikacji wirusa *)

- rozwiązanie polegające na identyfikacji donacji dodatniej, a w następnej kolejności identyfikacji wirusa *).

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- stabilność wyizolowanego materiału przez minimum godzinę przed przystąpieniem do amplifikacji i detekcji *)

- stabilność wyizolowanego materiału przez okres krótszy niż jedna (1) godzina przed przystąpieniem do amplifikacji i detekcji *).

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- proces dezaktywacji i dekontaminacji niewymagający stosowania aktywnych związków chloru, w tym podchlorynu sodu *)

- proces dezaktywacji i dekontaminacji wymagający stosowania aktywnych związków chloru, w tym podchlorynu sodu *).

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- uzyskanie wyników dla pierwszych 96 donacji (z kontrolami) w czasie krótszym niż 4 godziny *)

- uzyskanie wyników dla pierwszych 96 donacji (z kontrolami) w czasie 4 godzin 
i dłuższym *).

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- analizator z urządzeniem chłodniczym zapewniającym możliwość ciągłego przechowywania odczynników na pokładzie analizatora bez konieczności wyjmowania ich z analizatora przez co najmniej 5 dni *)

- analizator bez urządzenia chłodniczego, który nie zapewnia możliwości ciągłego przechowywania odczynników na pokładzie analizatora bez konieczności wyjmowania ich z analizatora przez co najmniej 5 dni *).

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż:

- ceny netto badania jednej (1) donacji podane odpowiednio w pkt 2.1 (Część 1) i 2.2 (Część 2) nie ulegną podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy;

- akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SIWZ;

- akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 7A i Załącznik nr 7B do SIWZ.

*) niepotrzebne skreślić

- * Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy:

- dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej *)

- nie dostarczymy oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej *).

* dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 22.1.4 SIWZ

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni liczony od terminu składania ofert określonego w SIWZ.

- Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy (odpowiednio Załącznik nr 7A i Załącznik nr 7B do SIWZ) został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż:

- zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie *)

- zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia *)

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę** | Firma podwykonawcy (nazwa, pod którą działa)*** |
| --- | --- | --- |

*) niepotrzebne skreślić

** Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

*** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

- Oświadczamy, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem1):

- tak *)

- nie *)

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3)

- tak *)

- nie *)

- nie dotyczy *)

*) niepotrzebne skreślić

- Wadium w kwocie ……………… zł zostało wniesione w dniu ………… w formie …………………………………………...... .

- Numer konta, na które należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej, 
po zakończeniu postępowania: ..................................................................................................

- Adres e-mail, na który należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w innej formie 
niż pieniężna, po zakończeniu postępowania: ............................................................................. .

- Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

1)	Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

2)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SIWZ

(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę testów do badania markerów patogenów przenoszonych drogą krwi oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą aparatury”, nr sprawy ZP/PN-22/20.

- Część 1 –	dostawa testów do wykrywania markerów zakażenia patogenami przenoszonymi drogą krwi HBsAg z testami potwierdzenia, anty-HCV, anty-HIV 1/2 lub HIV 1/2 
i Ag, anty-Treponema pallidum oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą kompletu aparatury *)

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy testów do wykrywania markerów zakażenia patogenami przenoszonymi drogą krwi: HBsAg z testami potwierdzenia, anty-HCV, anty-HIV 1/2 lub HIV 1/2 i Ag, anty-Treponema pallidum oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych i innego asortymentu potrzebnego do wykonania badań 280 000 donacji krwi i jej składników wraz z dzierżawą kompletu aparatury z oprogramowaniem niezbędnych do automatycznego wykonywania badań za pomocą przedmiotowych rodzajów testów, podłączeniem tej aparatury do działającego u Zamawiającego systemu informatycznego IBS32 (Integrated Bloodbank System) i zapewnieniem prawidłowej automatycznej transmisji danych oraz przeszkoleniem wyznaczonych pracowników Zamawiającego. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pod pojęciem „wykonania badania dla jednej donacji” należy rozumieć wykonanie niezbędnych czynności na aparaturze badawczej do momentu uzyskania ostatecznego wyniku dla identyfikowalnej donacji na podstawie numeru zgodnego ze standardem ISBT 128 z uwzględnieniem wykonania badań powtórkowych w przypadku wyników reaktywnych. | TAK / NIE *) |  |
|  | TESTY I MATERIAŁY ZUŻYWALNE |  |  |
|  | Testy wirusologiczne HBsAg muszą: - posiadać zdolność do wykrywania zmutowanych form wirusa HBV w obrębie determinanty a, - swoistość oraz czułość testu mieć podaną w ulotce informacyjnej producenta, - posiadać minimalną wymaganą czułość analityczną testu do wykrywania antygenu HBs nie mniejszą niż 0,13 IU/ml, - być dostarczane wraz z testami potwierdzenia (testy potwierdzenia w ilości ok. 200 testów/48 miesięcy) oraz materiałami kontrolnymi, kalibratorami. | TAK / NIE *) |  |
|  | Testy wirusologiczne anty-HCV muszą: - wykrywać przeciwciała przeciw strukturalnym oraz niestrukturalnym białkom genomu HCV, - być dostarczane wraz z materiałami kontrolnymi i kalibratorami, - swoistość oraz czułość testu mieć podaną w ulotce informacyjnej producenta. | TAK / NIE *) |  |
|  | Testy wirusologiczne anty-HIV 1/2 lub HIV 1/2 i Ag muszą: - test powinien wykrywać zarówno przeciwciała anty-HIV1, włączając grupę O oraz anty-HIV2 lub test powinien wykrywać zarówno przeciwciała anty-HIV1, włączając grupę O oraz anty-HIV2 i antygen p24, - być dostarczane wraz z materiałami kontrolnymi i kalibratorami, - swoistość oraz czułość testu mieć podaną w ulotce informacyjnej producenta | TAK / NIE *) | - test wykrywa zarówno przeciwciała anty-HIV1, włączając grupę O oraz anty-HIV2 *) lub - test wykrywa zarówno przeciwciała anty-HIV1, włączając grupę O oraz anty-HIV2 i antygen p24 *) |
|  | Testy do wykrywania markerów zakażenia krętkiem bladym (anty-Treponema pallidum) muszą: - być dostarczane wraz z materiałami kontrolnymi i kalibratorami, - wykrywać przeciwciała do antygenów Treponema pallidum (IgM i IgG), - swoistość oraz czułość testu mieć podaną w ulotce informacyjnej producenta. | TAK / NIE *) |  |
| WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH ZAMAWIANYCH TESTÓW: |  |  |  |
|  | Oferowane testy przeglądowe muszą charakteryzować się wysoką czułością (zbliżoną do 100%) i swoistością nie mniejszą niż 99,5%; dane dotyczące czułości i swoistości testu muszą być zawarte w ulotce producenta. | TAK / NIE *) |  |
|  | Oferowane testy muszą być oznakowane znakiem: CE IVD w przypadku testów do wykrywania antygenu HBsAg, przeciwciał anty-HCV, przeciwciał anty-HIV 1/2 lub HIV 1/2 i Ag oraz CE dla testów do wykrywania przeciwciał anty-Treponema pallidum i posiadać odpowiednie certyfikaty jakości zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej numer 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 roku i/lub ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020, poz.186 t.j.) Certyfikaty jakości muszą być dostarczone w formie elektronicznej do Zamawiającego najpóźniej z dostawą lub wcześniej. | TAK / NIE *) |  |
|  | Oferowane testy do wykrywania antygenu HBsAg, przeciwciał anty-HCV, przeciwciał anty-HIV 1/2 lub HIV 1/2 i Ag, przeciwciał anty-Treponema pallidum muszą być przeznaczone do badań przesiewowych dawców krwi, co jest potwierdzone w ulotce informacyjnej (specyfikacji odczynnikowej) producenta każdego oferowanego testu. | TAK / NIE *) |  |
|  | Testy muszą być wykonywane metodą immunochemiczną-chemiluminescencji CMIA lub elektochemiluminescencji ECLIA z uwzględnieniem czułości i swoistości zawartych w aktualnie obowiązujących przepisach*. * Zgodnie wymogami zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi (Dz.Urz.MZ z 2019 r., poz. 25 z późn.zm). | TAK / NIE *) |  |
|  | Wszystkie testy przeglądowe muszą spełniać następujące warunki: - testy do automatycznego wykonania. | TAK / NIE *) |  |
|  | Odczynniki, kalibratory i kontrole (z wyjątkiem kontroli zewnątrzlaboratoryjnej) powinny być kompatybilne i zwalidowane z zaoferowanym urządzeniem. | TAK / NIE *) |  |
|  | Materiałem do badań powinna być surowica i osocze. | TAK / NIE *) |  |
|  | Wymagany termin ważności odczynników – minimum 5 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE *) | Termin ważności: ……. miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Wykonawca zapewni i wyspecyfikuje wszelkiego rodzaju materiały zużywalne, kalibracyjne, kontrolne, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań przy pomocy dostarczonej ilości testów, zgodnie z metodyką badań, dla określonej liczby donacji, tj. np.: płyny płuczące, bufory, końcówki do dozowania, kalibratory, kontrole i odkażalniki, naczynka reakcyjne, pipety, materiały zużywalne do stacji wodnej itd. (jeżeli dotyczy). | TAK / NIE *) |  |
|  | Wykonawca zapewni obowiązkową kontrolę zewnątrzlaboratoryjną tzw. run control dla 4 parametrów przy założeniu, że próbki kontrolne są oznaczane nie rzadziej niż raz na 24 godziny na każdym aparacie przez 5 dni w tygodniu. Wykonawca ma obowiązek ustalenia rodzaju kontroli kompatybilnej z zaoferowanym sprzętem. | TAK / NIE *) |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do kalkulacji ilości testów niezbędnych do przebadania donacji z uwzględnieniem stabilności kalibracji oznaczeń, wynikającej m.in. ze stabilności odczynnika, zdefiniowanej stosownym zapisem w instrukcji użycia odczynników. | TAK / NIE *) |  |
|  | APARATURA, SPRZĘT I PROGRAMOWANIE |  |  |
|  | Zestaw w pełni automatycznych aparatów wraz jednostką sterującą, umożliwiających wykonanie oznaczeń w oparciu o zamawiane, w ramach niniejszego postępowania, testy oraz przekazanie wyników badań do systemu informatycznego IBS32 posiadanego przez Zamawiającego. | TAK / NIE *) |  |
|  | Aparatura składa się z analizatora głównego i analizatora back-up, o tych samych parametrach i takiej samej wydajności w ilości nie większej niż 2 urządzenia łącznie. | TAK / NIE *) |  |
|  | Komplet automatycznej aparatury musi wykonywać automatycznie procedurę oznaczenia dla każdego z testów, to znaczy bez konieczności ingerencji operatora w poszczególne etapy badania od momentu załadowania próbek do uzyskania wyników badań. | TAK / NIE *) |  |
|  | Minimalna wydajność jednego analizatora nie mniejsza niż 200 oznaczeń na godzinę. | TAK / NIE *) |  |
|  | Możliwość wstawienia i oznaczenia próbek pilnych CITO w dowolnym momencie cyklu badawczego. | TAK / NIE *) |  |
|  | Wbudowany system monitorowania terminu ważności i poziomu odczynników (ilość testów możliwych do wykonania). | TAK / NIE *) |  |
|  | Detekcja skrzepów oraz pęcherzyków powietrza w badanym materiale. | TAK / NIE *) |  |
|  | Analizator wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych i kodów mozaikowych oraz ręczny laserowy czytnik kodów kreskowych umożliwiający odczyt w standardzie ISBT 128. | TAK / NIE *) |  |
|  | Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych lub kodów mozaikowych. | TAK / NIE *) | Identyfikacja odczynników za pomocą: - kodów kreskowych *) lub - kodów mozaikowych *) |
|  | Możliwość wykonywania oznaczeń z próbek macierzystych o wymiarach probówek: 16x100 mm, 13x100 mm, 13x75 mm, bez konieczności przenoszenia materiału. | TAK / NIE *) |  |
|  | Wszystkie urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności CE. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zaoferowane urządzenia winny być kompletne i przygotowane do eksploatacji, fabrycznie nowe (rok produkcji nie starszy niż 2020) lub używane (rok produkcji nie starszy niż 2019). W przypadku zaoferowania urządzenia/-eń używanego/-ych Wykonawca oświadcza, iż posiada/-ją ono/-e udokumentowany stan techniczny oraz przegląd techniczny wykonany przez serwis Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające stan techniczny i protokół potwierdzający wykonanie przeglądu technicznego wraz z dostawą aparatury. | TAK / NIE *) | - Nazwa i producent zaoferowanych urządzeń: ……….………. ……………….. - Zaoferowane urządzenia są: - fabrycznie nowe, rok produkcji ………….… *) lub - używane, rok produkcji …………..… *) |
|  | Wykonawca zapewni analizatory wyposażone w: - drukarkę laserową do drukowania wyników, raportów itp. bezpośrednio z analizatorów, - komputer z monitorem LCD/LED nie mniej niż 17 cali (64 bitowy system operacyjny Microsoft Windows 10 lub równoważny, tzn. zapewniający: - kompatybilność z używanym przez Zamawiającego środowiskiem i aplikacjami, - pełną integrację z domeną Windows, opartą na serwerach Windows 2012, w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego) do przekazywania danych do systemu komputerowego Zamawiającego, - UPS podtrzymujący pracę aparatury wraz z systemem sterowania przez okres min. 30 minut. | TAK / NIE *) |  |
|  | Wykonawca zapewnia prawidłowe dostarczenie, wstawienie, montaż urządzeń uwzględniając specyfikę budynku i pomieszczenia Pracowni Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew. Miejsce instalacji oraz wymiary pracowni (pomieszczenie nr 20-21) przedstawia Rys. nr 1 umieszczony pod tabelą w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ). Urządzenia będą zainstalowane na przestrzeni o powierzchni ok. 20 m2 w laboratorium, łącznie z innymi urządzeniami i meblami przy zachowaniu swobody poruszania się personelu. Urządzenia winny być tak usytuowane, aby zapewnić przestrzeń pracy dla personelu Zamawiającego oraz aby zapewnić możliwość serwisowania urządzeń. Ze względu na istniejące umeblowanie, urządzenia, stanowiska robocze i organizację pracy wskazane jest, aby zaoferowana aparatura nie zajmowała więcej miejsca niż pole zajmowane przez obecne urządzenia (lub Wykonawca zapewni odpowiednie umeblowanie i dostosuje pomieszczenie i/lub stanowiska pracy). | TAK / NIE *) |  |
|  | Urządzenia mają zapewnić archiwizację wyników badań dla badanych próbek i wykonywanych kontroli także na nośniku zewnętrznym Zamawiającego. | TAK / NIE *) |  |
|  | Komplet aparatury wyposażony w oprogramowanie zawierające program kontroli jakości oraz umożliwiające rejestrację i archiwizację poniższych parametrów wykonywanych badań oraz ich automatyczne przekazywanie do systemu informatycznego Zamawiającego: - identyfikację operatora; - numery donacji przebadanych próbek; - wyniki wykonywanych badań oraz wyniki wykonywanych kontroli; - informacje o błędach, które wystąpiły w trakcie wykonywanych badań (system oflagowania); - numery serii i daty ważności używanych odczynników; - musi archiwizować wielokrotną ilość wyników badań dla danej donacji (należy przez to rozumieć archiwizowanie wyników wszystkich wielokrotnie wykonanych badań, w tym także badań wykonywanych w okresie kilku dni, tego samego testu danej donacji); - musi zapewnić rejestrację i dokumentowanie czynności konserwacyjnych wykonywanych z częstotliwością wskazaną przez producenta. Zamawiający wymaga, by oprogramowanie umożliwiało gromadzenie i automatyczne przekazywanie, do systemu informatycznego IBS32, danych określonych w ppkt 1) - 7). Przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość gromadzenia wszystkich danych określonych w ppkt 1) – 7) w bazie danych analizatora i jednoczesne automatyczne przesyłanie, do systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego, co najmniej następujących danych: - identyfikacja urządzenia; - data badania; - numer donacji przebadanych próbek; - wyniki wykonywanych badań (opisowo i S/Co), w tym wielokrotna ilość wyników badań dla danej donacji (należy przez to rozumieć archiwizowanie wyników wszystkich wielokrotnie wykonanych badań, w tym także badań wykonywanych w okresie kilku dni, tego samego testu danej donacji); - numery serii używanych odczynników. | TAK / NIE *) |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia zaoferowanej aparatury i urządzeń do systemu informatycznego IBS32 działającego u Zamawiającego i zapewnienia prawidłowej automatycznej transmisji danych (tj. odbiór zleceń oraz transfer wyników): - z wykorzystaniem istniejących mechanizmów zapewniających automatyczną transmisję danych pomiędzy urządzeniem a systemem informatycznym Zamawiającego; Minimalny wymagany zakres danych przekazywanych do systemu informatycznego IBS32: a) numer donacji, b) wynik badania, c) identyfikator operatora, d) data, godzina i minuta wykonania badania, lub - za pośrednictwem modułu łączącego. Pod pojęciem „moduł łączący” należy rozumieć mechanizm zapewniający automatyczną transmisję danych pomiędzy urządzeniem a systemem informatycznym IBS32 Zamawiającego. - moduł łączący zapewnia realizację następujących procesów: - zbieranie zleceń na badania, - zatwierdzanie zleceń na badania do realizacji, - zlecanie urządzeniu zleceń na wykonanie badań (konwersja do formatu urządzenia), - odczytanie wyników badań (konwersja do formatu standardowego), - pobranie wyników badań bazowych, - porównanie wyników badań bazowych i aktualnych, - kwalifikację wyników badań do eksportu do systemu informatycznego Zamawiającego, - zapisanie wyników badań (konwersja do formatu wymaganego przez system informatyczny Zamawiającego), - pobranie statusu zapisu wyników badań, - raportowanie eksportu wyników badań. - dane przesyłane z analizatora do systemu informatycznego Zamawiającego: - identyfikacja urządzenia, - data godzina i minuta wykonania badania, - numer donacji przebadanych próbek, - wyniki wykonywanych badań (opisowo), - numery serii i datę ważności odczynników, - identyfikator aparatury, - identyfikator operatora. - miejsca docelowe w systemie informatycznym Zamawiającego (nazwy modułów): - badania – Badania Wirusologiczne, - krwiodawcy – kartoteka osób. - Uwagi dotyczące automatycznej transmisji danych - użytkownik ma możliwość bieżącego śledzenia transmitowanych danych i jest informowany na bieżąco o: - błędach w komunikacji (wynik badania z analizatora nie został przetransmitowany lub nie został prawidłowo powiązany z danymi w systemie informatycznym Zamawiającego), - niespójności danych, - innych błędach. - W chwili oddania do użytku aparatury mechanizm zapewniający automatyczną transmisję danych pomiędzy urządzeniem a systemem informatycznym Zamawiającego musi być gotowy do użycia i przetestowany. - Zamawiający zastrzega, iż warunkiem podpisania protokołu odbioru kompletu aparatury jest przeprowadzenie pełnej walidacji aparatury i mechanizmu zapewniającego automatyczną transmisję danych pomiędzy aparaturą a systemem informatycznym działającym u Zamawiającego oraz zaakceptowanie wyników walidacji przez Dział Zapewnienia Jakości. - Wszelkie zmiany wymagań zawartych w obowiązujących przepisach co do zakresu danych transmitowanych do systemu IBS32 lub innego systemu komputerowego wprowadzonego w miejsce IBS32 Wykonawca zobowiązany będzie wprowadzić na własny koszt i we wskazanym przez Zamawiającego terminie. | TAK / NIE *) | Urządzenie zapewnia automatyczną transmisję danych (tj. odbiór zleceń oraz transfer wyników) do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego: - z wykorzystaniem istniejących mechanizmów zapewniających automatyczną transmisję danych pomiędzy urządzeniem a systemem informatycznym Zamawiającego *) lub - za pośrednictwem modułu łączącego. Pod pojęciem „moduł łączący” należy rozumieć mechanizm zapewniający automatyczną transmisję danych pomiędzy urządzeniem a systemem informatycznym Zamawiającego *) |
|  | Jeżeli do wykonania badań konieczne jest użycie wody o odpowiednich parametrach, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i podłączenia, łącznie z aparaturą badawczą odpowiedniego urządzenia do uzdatniania wody wraz z zużywalnymi akcesoriami (filtry, lampy i inne), o wydajności dostosowanej do ilości wykonywanych badań, a także podda dostarczoną aparaturę koniecznym przeglądom technicznym, walidacjom oraz naprawom i zapewni wszelkie niezbędne akcesoria, materiały eksploatacyjne, kontrolne i konserwacyjne. | TAK / NIE *) |  |
|  | Dostarczenie wraz z aparaturą procedury utylizacji odpadów powstających w trakcie wykonywania badań. | TAK / NIE *) |  |
|  | Jeżeli jest to konieczne dostarczenie wraz z aparaturą i zainstalowanie pojemnika na odpady płynne, wytwarzane podczas wykonywania badań oraz serwisowanie jego działania. | TAK / NIE *) |  |
|  | Jeśli płynne ścieki przed ich usunięciem wymagają utylizacji wykonawca dostarczy wraz z aparaturą środki chemiczne niezbędne do ich neutralizacji. Jeśli płynne odpady nie wymagają neutralizacji przed usunięciem Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający brak takiego wymogu. | TAK / NIE *) |  |
|  | Wyposażony w aplikację umożliwiającą podłączenie do internetu celem przesyłania raportu błędów oraz zdalnej diagnostyki urządzeń. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

- Część 2 –	dostawa automatycznego systemu do izolacji, amplifikacji i detekcji materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV, metodą biologii molekularnej wraz z dzierżawą aparatury *)

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego systemu do izolacji, amplifikacji i detekcji materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV służącego do przebadania, archiwizacji i zakwalifikowania do lecznictwa 280 000 donacji krwi lub jej składników metodą biologii molekularnej, a także odczynników, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych i innego potrzebnego asortymentu wraz z dzierżawą kompletu automatycznej aparatury niezbędnej do wykonywania ww. badań, podłączeniem aparatury do działającego u Zamawiającego systemu informatycznego IBS32 (Integrated Bloodbank System) i zapewnieniem prawidłowej automatycznej transmisji danych, a także przeszkoleniem wyznaczonych pracowników Zamawiającego. Badania mogą być wykonywane w pojedynczych donacjach lub w pulach maksymalnie po 6 donacji. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pod pojęciem „dostawy automatycznego systemu” należy rozumieć dostawę odczynników (testów) pozwalających na jednoczasowe wykrycie materiału genetycznego wirusów RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli osocza (maksymalna wielkość puli 6 donacji dla RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV wraz z niezbędnymi kontrolami, materiałami zużywalnymi, kalibracyjnymi i innym asortymentem, potrzebnym do wykonania badań i archiwizacji (dotyczy RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV) badanego materiału wraz z dzierżawą automatycznej aparatury niezbędnej do wykonania badań metodą biologii molekularnej. | TAK / NIE *) |  |
|  | ###### APARATURA, SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE |  |  |
|  | Dostarczona aparatura musi spełniać następujące wymagania: - Komplet automatycznej aparatury musi zapewniać wykonanie badań dla minimum 300 donacji (1 donacja = RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV) w ciągu 4 godzin. Pod pojęciem „komplet automatycznej aparatury” Zamawiający rozumie zestaw automatycznych aparatów/automatyczny aparat umożliwiających/-cy wykonywanie badań (w pojedynczej donacji i/lub w pulach, izolacji, amplifikacji, detekcji) i archiwizację badanego materiału (dotyczy RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV). - Zaoferowana aparatura winna: - umożliwiać jednoczesne wykonywanie badań z wykorzystaniem odczynników, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych i innego asortymentu zaoferowanych przez Wykonawcę, - umożliwiać kontrolę poszczególnych etapów badania (pojedynczej donacji i/lub pulowania, izolacji, amplifikacji, detekcji) oraz kontrolę poziomu odczynników w trakcie badania, - umożliwiać dochodzenie do wyniku pojedynczej donacji w dodatnich pulach (jeśli dotyczy) i identyfikację wirusa w reaktywnej donacji, - umożliwiać identyfikację próbek oznaczonych kodami paskowymi zgodnymi ze standardem ISBT 128, - posiadać ręczny laserowy czytnik kodów kreskowych umożliwiający odczyt w standardzie ISBT 128, - zapewnić całkowitą automatyzację procesu izolacji, amplifikacji i detekcji materiału genetycznego wirusów, - zawierać wszystkie niezbędne elementy i materiały do przeprowadzenia badania i czynności konserwacyjnych, - gwarantować wykonywanie badań zgodnie z GLP (Dobrą Praktyką Laboratoryjną), - być wyposażona w aplikację umożliwiającą podłączenie do internetu celem przesyłania raportu błędów oraz zdalnej diagnostyki urządzeń, - posiadać układ podtrzymania zasilania (UPS), w czasie pracy, przez okres min. 30 minut, - być wyposażona w oprogramowanie umożliwiające rejestrację i archiwizację następujących parametrów wykonywanych badań: - identyfikację operatora, - numery donacji badanych próbek, - wyniki wykonywanych badań oraz wyniki wykonywanych kontroli, - informacje o błędach, które wystąpiły w trakcie wykonywanych badań (system oflagowania), - numery serii używanych odczynników i kontroli. - mieć wbudowany system monitorowania terminu ważności i poziomu odczynników, - być wyposażona w system poprawności pipetowania donacji do puli i archiwizacji, - być zasilany prądem 230 V/50 Hz, - poziom głośności aparatury i urządzeń w pomieszczeniu nie może przekraczać 85 dB. | TAK / NIE *) |  |
|  | Oprogramowanie aparatury winno zapewniać: - dokumentowanie czynności konserwacyjnych wykonywanych z częstotliwością wskazaną przez producenta, - sterowanie aparaturą i zarządzanie wynikami, - dochodzenie do pojedynczej reaktywnej donacji w pulach do maksimum 6 donacji (RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV) (jeśli dotyczy), - możliwość identyfikacji wirusa w donacji reaktywnej, - wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aparatury wraz z oprogramowaniem w najnowszej, aktualnej wersji i aktualizacji oprogramowania. | TAK / NIE *) |  |
|  | Wykonawca zapewni następujący niezbędny sprzęt: komputer/komputery z monitorem/monitorami LCD/LED/OLED (z zainstalowanym system minimum Windows 10 lub równoważnym) służący do przekazywania wyników badań do systemu informatycznego IBS32 działającego u Zamawiającego, wraz z urządzeniami peryferyjnymi (drukarka laserowa, laserowy czytnik kodów kreskowych, UPS). | TAK / NIE *) |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia zaoferowanej aparatury i urządzeń do systemu informatycznego IBS32 działającego u Zamawiającego i zapewnienia prawidłowej automatycznej transmisji danych: - z wykorzystaniem istniejących mechanizmów zapewniających automatyczną transmisję danych pomiędzy urządzeniem a systemem informatycznym Zamawiającego; Minimalny wymagany zakres danych przekazywanych do systemu informatycznego IBS32: - numer donacji, - wynik badania, - identyfikator operatora, - data, godzina i minuta wykonania badania; lub - za pośrednictwem modułu łączącego. Pod pojęciem „moduł łączący” należy rozumieć mechanizm zapewniający automatyczną transmisję danych pomiędzy urządzeniem a systemem informatycznym IBS32 Zamawiającego; - moduł łączący zapewnia realizację następujących procesów: - zbieranie zleceń na badania, - zatwierdzanie zleceń na badania do realizacji, - zlecanie urządzeniu zleceń na wykonanie badań (konwersja do formatu urządzenia), - odczytanie wyników badań (konwersja do formatu standardowego), - pobranie wyników badań bazowych, - porównanie wyników badań bazowych i aktualnych, - kwalifikację wyników badań do eksportu do systemu informatycznego Zamawiającego, - zapisanie wyników badań (konwersja do formatu wymaganego przez system informatyczny Zamawiającego), - pobranie statusu zapisu wyników badań, - raportowanie eksportu wyników badań; - dane przesyłane z analizatora do systemu informatycznego Zamawiającego: - identyfikacja urządzenia, - data, godzina i minuta wykonania badania, - numer donacji przebadanych próbek, - wyniki wykonywanych badań (opisowo), - numery serii i datę ważności odczynników, - identyfikator aparatury, - identyfikator operatora; - miejsca docelowe w systemie informatycznym Zamawiającego (nazwy modułów): - badania – biologia molekularna, - krwiodawcy – kartoteka osób; - Uwagi dotyczące automatycznej transmisji danych - użytkownik ma możliwość bieżącego śledzenia transmitowanych danych i jest informowany na bieżąco o: - błędach w komunikacji (wynik badania z analizatora nie został przetransmitowany lub nie został prawidłowo powiązany z danymi w systemie informatycznym Zamawiającego), - niespójności danych, - innych błędach. - W chwili oddania do użytku aparatury mechanizm zapewniający automatyczną transmisję danych pomiędzy urządzeniem a systemem informatycznym Zamawiającego musi być gotowy do użycia i przetestowany. - Zamawiający zastrzega, iż warunkiem podpisania protokołu odbioru kompletu aparatury jest przeprowadzenie pełnej walidacji aparatury i mechanizmu zapewniającego automatyczną transmisję danych pomiędzy aparaturą a systemem informatycznym działającym u Zamawiającego oraz zaakceptowanie wyników walidacji przez Dział Zapewnienia Jakości. - Wszelkie zmiany wymagań zawartych w obowiązujących przepisach co do zakresu danych transmitowanych do systemu IBS32 lub innego systemu komputerowego wprowadzonego w miejsce IBS32 Wykonawca zobowiązany będzie wprowadzić na własny koszt i we wskazanym przez Zamawiającego terminie. | TAK / NIE *) | Zaoferowana aparatura i urządzenia zostaną podłączone do systemu informatycznego IBS32 działającego u Zamawiającego i zapewniona zostanie prawidłowa automatyczna transmisja danych: - z wykorzystaniem istniejących mechanizmów zapewniających automatyczną transmisję danych pomiędzy urządzeniem a systemem informatycznym Zamawiającego *) lub - za pośrednictwem modułu łączącego. Pod pojęciem „moduł łączący” należy rozumieć mechanizm zapewniający automatyczną transmisję danych pomiędzy urządzeniem a systemem informatycznym IBS32 Zamawiającego *) |
|  | Zaoferowany komplet aparatury wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem winien być kompletny i przygotowany do eksploatacji (aparatura i sprzęt fabrycznie nowe - rok produkcji nie starszy niż 2020 lub używane - rok produkcji nie starszy niż 2019. W przypadku zaoferowania urządzenia/-eń używanego/-ych Wykonawca oświadcza, iż posiada/-ją ono/-e udokumentowany stan techniczny oraz przegląd techniczny wykonany przez serwis Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające stan techniczny i protokół potwierdzający wykonanie przeglądu technicznego wraz z dostawą aparatury. | TAK / NIE *) | - Nazwa i producent zaoferowanych urządzeń: ……….………. ……………….. - Zaoferowane urządzenia są: - fabrycznie nowe, rok produkcji …….… *) lub - używane, rok produkcji ……..… *) |
|  | Wraz z aparaturą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego procedurę utylizacji odpadów powstających w trakcie wykonywania badań. Jeżeli jest to konieczne, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z aparaturą i zainstalowania/podłączenia odpowiedniego pojemnika na odpady skażone (płynne) wytwarzane podczas wykonywania badań oraz dostarczania odpowiednich środków chemicznych niezbędnych do ich neutralizacji. Zamawiający informuje, iż utylizację odpadów powstających w trakcie wykonywania badań będzie wykonywał we własnym zakresie. | TAK / NIE *) |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: - akcesoria niezbędne do podłączenia, uruchomienia i sprawdzenia zaoferowanej aparatury w miejscu użytkowania, - dostęp do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą internetu i/lub telefonicznie. | TAK / NIE *) |  |
|  | Urządzenia muszą zapewnić archiwizację wyników badań dla badanych próbek i wykonywanych kontroli także na nośniku zewnętrznym wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zarchiwizowanych danych. | TAK / NIE *) |  |
|  | Aparatura musi posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i deklarację zgodności CE. | TAK / NIE *) |  |
|  | W czasie instalacji nowej aparatury oraz na czas szkolenia i walidacji nowych testów Wykonawca zapewni na swój koszt wykonanie badań RNA HCV, RNA HIV, DNA HBV w innym RCKiK oraz zapewni transport próbek i automatyczną transmisję wyników do systemu informatycznego działającego u Zamawiającego - jeżeli dotyczy. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zamawiający wymaga dostawy jednorazowego sprzętu laboratoryjnego oraz niezbędnych akcesoriów do wykonywania badań oraz koniecznych środków do dekontaminacji powierzchni odpowiednich dla danej aparatury. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy możliwość wprowadzenia dodatkowych testów, aparatury, akcesoriów i materiałów zużywalnych produktem zmodyfikowanym/udoskonalonym/ nowszej generacji w przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy taki produkt zostanie wprowadzony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem zachowania minimalnych wymagań diagnostycznych, prawnych i jakościowych wynikających z SIWZ oraz po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. | TAK / NIE *) |  |
|  | Aparatura i sprzęt będą zainstalowane w Pracowni Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew (w pomieszczeniu nr 20 i 21) w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku. - Wykonawca zapewnia prawidłowe dostarczenie, wstawienie, montaż urządzeń uwzględniając specyfikę budynku i pomieszczenia Pracowni Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew. Miejsce instalacji oraz wymiary pracowni (pomieszczenie nr 20-21) przedstawia Rys. nr 1 umieszczony pod tabelą w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ). - Urządzenia będą zainstalowane na przestrzeni o powierzchni ok. 24 m2 w laboratorium, łącznie z innymi urządzeniami i meblami przy zachowaniu swobody poruszania się personelu. Urządzenia winny być tak usytuowane, aby zapewnić przestrzeń pracy dla personelu Zamawiającego oraz aby zapewnić możliwość serwisowania urządzeń. - Ze względu na istniejące umeblowanie, stanowiska robocze i organizację pracy Wykonawca zapewni odpowiednie dostosowanie Pracowni, tj.: pomieszczenia i/lub stanowiska pracy, umeblowanie, drzwi. Jeśli wymagana będzie adaptacja pomieszczeń, wszystkie koszty ponosi Wykonawca. Aparatura i sprzęt będą zainstalowane w Pracowni Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew (w pomieszczeniu nr 20 i 21) w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku. - Wykonawca zapewnia prawidłowe dostarczenie, wstawienie, montaż urządzeń uwzględniając specyfikę budynku i pomieszczenia Pracowni Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew. Miejsce instalacji oraz wymiary pracowni (pomieszczenie nr 20-21) przedstawia Rys. nr 1 umieszczony pod tabelą w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ). - Urządzenia będą zainstalowane na przestrzeni o powierzchni ok. 24 m2 w laboratorium, łącznie z innymi urządzeniami i meblami przy zachowaniu swobody poruszania się personelu. Urządzenia winny być tak usytuowane, aby zapewnić przestrzeń pracy dla personelu Zamawiającego oraz aby zapewnić możliwość serwisowania urządzeń. - Ze względu na istniejące umeblowanie, stanowiska robocze i organizację pracy Wykonawca zapewni odpowiednie dostosowanie Pracowni, tj.: pomieszczenia i/lub stanowiska pracy, umeblowanie, drzwi. Jeśli wymagana będzie adaptacja pomieszczeń, wszystkie koszty ponosi Wykonawca. | TAK / NIE *) |  |
|  | ###### ODCZYNNIKI, MATERIAŁY ZUŻYWALNE, KALIBRACYJNE, KONTROLNE I POZOSTAŁY NIEZBĘDNY ASORTYMENT |  |  |
|  | Zaoferowana przez Wykonawcę ilość odczynników, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych i innego potrzebnego asortymentu winna zapewnić przebadanie (w pulach lub w pojedynczej donacji), archiwizację i zakwalifikowanie do lecznictwa 280 000 donacji krwi w zakresie RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zamawiający wymaga uwzględnienia wykonywania badań w pojedynczej donacji dla próbek z reaktywnymi wynikami wirusologicznych testów serologicznych w ilości ok. 300 badań, tj. ok. 100 badań rocznie. Testy wykrywające RNA HIV, RNA HCV, DNA HB muszą być zwalidowane i dopuszczone do stosowania w krwiodawstwie przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami*. Czułość zaoferowanej metody winna pozwalać na wykrycie w osoczu dawcy przynajmniej 5 000 IU RNA HCV/ml, 10 000 IU RNA HIV/ml oraz 11-24 IU DNA HBV/ml – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami*. * Zgodnie wymogami zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi (Dz.Urz.MZ z 2019 r., poz. 25 z późn.zm). | TAK / NIE *) |  |
|  | Przedmiot zamówienia obejmuje również: - odczynniki do obowiązkowej kontroli zewnętrznej codziennej RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV (tzw. run control) przy założeniu, że próbki kontrolne są oznaczane nie rzadziej niż raz na 24 godz. na każdym aparacie (jeżeli zaoferowany będzie więcej niż jeden aparat), - wszelkiego rodzaju materiały zużywalne, kalibracyjne, kontrolne i inny asortyment w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań przy pomocy zaoferowanej ilości odczynników, zgodnej z metodyką badań, dla określonej liczby donacji stanowiącej przedmiot zamówienia. - Wymagany termin ważności zamkniętych opakowań zawierających odczynniki, materiały zużywalne, kalibracyjne i kontrolne winien wynosić minimum: 4 miesiące – RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. - dostarczenie na koszt Wykonawcy pełnych zestawów odczynników wraz z akcesoriami niezbędnymi do przeprowadzenia szkolenia i walidacji umożliwiającego wprowadzenie nowej techniki badań w siedzibie Zamawiającego, - dostarczenie na koszt Wykonawcy odpowiedniej ilości próbek kontrolnych dodatnich wymaganej przez IHiT kontroli zewnętrznej, - oferowane odczynniki muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186 t.j.). | TAK / NIE *), | ###### Termin ważności zamkniętych opakowań zawierających odczynniki, materiały zużywalne, kalibracyjne i kontrolne wynosi: ……. miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Badania RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV będą wykonywane 5 dni roboczych tygodniowo. | TAK / NIE *) |  |
|  | Czas wykonywania badań nie dłużej niż 4 godziny (dla 300 donacji). | TAK / NIE *) |  |
|  | W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni potwierdzenie wyniku reaktywnego u dawców bez markerów serologicznych. | TAK / NIE *) |  |
|  | W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni potwierdzenie wszystkich wyników reaktywnych, których wynik badania przeglądowego nie jest rozstrzygnięty testami różnicującymi. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Ja/My niżej podpisany/-i:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę testów do badania markerów patogenów przenoszonych drogą krwi oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą aparatury” znak postępowania: ZP/PN-22/20 oświadczam, że:

- należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020, poz. 1076 t.j.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) z nw. Wykonawcą/-mi uczestniczącym/-mi w postępowaniu*:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

____________________________________________________________________________________________________

- nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020, poz. 1076 t.j.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.)*.

* należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2)

UWAGA:	w sytuacji, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 6 do SIWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę testów do badania markerów patogenów przenoszonych drogą krwi oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych 
wraz z dzierżawą aparatury” znak postępowania: ZP/PN-22/20 oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio