Załącznik nr 2 do SIWZ

(wzór)

…………………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...……..…

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: ......................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ……………….……….…

…………………………………………………………………………………………….….…….

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..……..……

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………..……

NIP: ..............................................................., REGON: .................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę przenośnego separatora osoczowego wraz z zestawami, zestawów do aferez terapeutycznych oraz płynu antykoagulacyjnego”, znak postępowania: ZP/PN-3/20:

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte, a także uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

2.1	Część 1 – dostawa, montaż i uruchomienie przenośnego separatora osoczowego oraz zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza

- wartość brutto (łączna wartość z tabeli zawartej w pkt 5): .............................. zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: ..........%

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż udzielamy na zaoferowane przez nas urządzenie (tj. przenośny separator osoczowy) gwarancji na okres *…… miesięcy licząc od daty podpisania przez obie Strony protokołu odbioru urządzenia.

(UWAGA! zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.)

* należy podać odpowiednią liczbę miesięcy

- Oświadczamy, iż waga zaoferowanego przez nas urządzenia (tj. przenośnego separatora osoczowego) wynosi maksymalnie 25 kg, tj. *….. kg.

* należy podać odpowiednią liczbę/wagę w kg

- Oświadczamy, iż oferowane przez nas zestawy do pobierania osocza posiadają termin ważności wynoszący: *…………… miesięcy/-ące licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

(UWAGA! zaoferowany termin ważności nie może być krótszy niż 24 miesiące.)

* należy podać odpowiednią liczbę miesięcy

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za szt. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT) |
| 1. | Przenośny separator osoczowy Nazwa urządzenia: ……………………. Producent: …………………….………. | 1 |  |  |  |
| 2. | Zestawy jednorazowego użytku do pobierania osocza kompatybilne z zaoferowanym separatorem osoczowym Nazwa: ................................................... Producent: .............................................. Kraj pochodzenia: .................................. Numer katalogowy: ............................... | 500 |  |  |  |
| Łączna wartość (suma pozycji 1 – 2): |  |  |  |  |  |

2.2	Część 2 – dostawa zestawów jednorazowego użytku do leukaferez, trombaferez leczniczych 
i pobierania komórek macierzystych na posiadanym przez Zamawiającego separatorze komórkowym MCS+ Haemonetics

- wartość brutto (wartość z tabeli zawartej w pkt 4): .............................. zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: ..........%

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferowane przez nas zestawy posiadają termin ważności wynoszący: *…………… miesięcy/-ące licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

(UWAGA! zaoferowany termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy.)

* należy podać odpowiednią liczbę miesięcy

- Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy wynoszący:

- 14 dni kalendarzowych*

- 12 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowe*

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

* niepotrzebne skreślić

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za szt. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT) |
| Zestawy jednorazowego użytku do leukaferez, trombaferez leczniczych i pobierania komórek macierzystych kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego separatorem komórkowym MCS+ Haemonetics Nazwa: .................................................................... Producent: ............................................................... Kraj pochodzenia: ................................................... Numer katalogowy: ................................................ | 48 |  |  |  |

2.3	Część 3 – dostawa zestawów jednorazowego użytku do pobierania dwóch jednostek koncentratu krwinek czerwonych na posiadanym przez Zamawiającego separatorze komórkowym 
MCS+ Haemonetics oraz płynu CPD

- wartość brutto (łączna wartość z tabeli zawartej w pkt 4): .............................. zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: ..........%

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferowane przez nas zestawy i płyn posiadają termin ważności wynoszący: *…………… miesięcy/-ące licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

(UWAGA! zaoferowany termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy.)

* należy podać odpowiednią liczbę miesięcy

- Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy wynoszący:

- 14 dni kalendarzowych*

- 12 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowe*

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

* niepotrzebne skreślić

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za szt. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT) |
| 1. | Zestawy jednorazowego użytku do pobierania dwóch jednostek koncentratu krwinek czerwonych kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego separatorem komórkowym MCS+ Haemonetics Nazwa: ......................................................... Producent: .................................................... Kraj pochodzenia: ........................................ Numer katalogowy: ...................................... | 24 |  |  |  |
| 2. | Płyn antykoagulacyjny CPD 50 a 150 ml Nazwa: ......................................................... Producent: .................................................... Kraj pochodzenia: ........................................ Numer katalogowy: ..................................... | 24 |  |  |  |
| Łączna wartość (suma pozycji 1 – 2): |  |  |  |  |  |

2.4	Część 4 – dostawa płynu antykoagulacyjnego 4% cytrynianu sodu w 0,9% NaCl lub w wodzie 
do iniekcji

- wartość brutto (wartość z tabeli zawartej w pkt 4): .............................. zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: ..........%

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas płyn posiada termin ważności wynoszący: *…………… miesięcy/-ące licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

(UWAGA! zaoferowany termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy.)

* należy podać odpowiednią liczbę miesięcy

- Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy wynoszący:

- 14 dni kalendarzowych*

- 12 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowe*

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

* niepotrzebne skreślić

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za szt. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT) |
| Płyn antykoagulacyjny 4% cytrynian sodu w 0,9% NaCl lub w wodzie do iniekcji Nazwa: .................................................................... Producent: ............................................................... Kraj pochodzenia: ................................................... Numer katalogowy: ................................................ | 1 000 |  |  |  |

3.	Oświadczamy, iż:

3.1	ceny jednostkowe netto podane w pkt 2 nie ulegną podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;

3.2	akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SIWZ;

3.3	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

4.	*Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej.

* dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 22.1.3 SIWZ

5.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert określonego w SIWZ.

6.	Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, iż:

7.1	*zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie

7.2	*zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia

| L.p. | **Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę | ***Firma podwykonawcy (nazwa, pod którą działa) |
| --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

** Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

*** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

8.	Oświadczamy, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem1):

8.1	*tak

8.2	*nie

* niepotrzebne skreślić

9.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3)

9.1	*tak

9.2	*nie

9.3	*nie dotyczy

* niepotrzebne skreślić

10.	Wadium w kwocie ……………… zł zostało wniesione w dniu ………… w formie …………………………………………...... .

10.1	Numer konta, na które należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej, 
po zakończeniu postępowania: ..................................................................................................

10.2	Adres, na który należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w innej formie niż pieniężna, 
po zakończeniu postępowania: ..................................................................................................

11.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

12.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

13.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

13.1	………………………………………..

13.2	………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

1)	Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

2)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SIWZ

(wzór)

…………………………………….…

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*

składane na podstawie art. 25a ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-3/20 na „Dostawę przenośnego separatora osoczowego wraz 
z zestawami, zestawów do aferez terapeutycznych oraz płynu antykoagulacyjnego” oświadczam, 
co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. .............................. ustawy Pzp**. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ....................................

...................................................................................................................................................................

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji za wprowadzenie Zamawiającego 
w błąd.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

________________________

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze Oświadczenie powinno być złożone przez każdego z Wykonawców indywidualnie

** należy podać podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 do SIWZ

(wzór)

……………………………

/Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców/

Specyfikacja przedmiotowa

oferowanego przedmiotu zamówienia

- Część 1 – dostawa, montaż i uruchomienie przenośnego separatora osoczowego oraz zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza.

- Przenośny separator osoczowy:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przenośny separator osoczowy dedykowany do zaoferowanych w pkt 2 zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza. | TAK / NIE *) |  |
|  | Możliwość wykonania na separatorze minimum następującej procedury: - pobranie osocza z pojedynczego wkłucia dożylnego. | TAK / NIE *) |  |
|  | Możliwość łatwego transportu separatora: waga urządzenia maksymalnie 25 kg. | TAK / NIE *) |  |
|  | Kompaktowa konstrukcja urządzenia, elementy konstrukcyjne typu: pompy, zaciski, waga, ekran zabezpieczone zintegrowaną z obudową urządzenia lub do niej przyłączoną osłoną zabezpieczającą przed uszkodzeniem tych elementów podczas transportów do szpitala. | TAK / NIE *) |  |
|  | Możliwość ustawienia urządzenia na blacie wózka o wymiarach: szerokość 65 cm, głębokość 40 cm. | TAK / NIE *) |  |
|  | Separator winien posiadać zrozumiały dla obsługujących interfejs (język polski i/lub angielski). | TAK / NIE *) |  |
|  | Separator winien posiadać prosty i przejrzysty sposób sygnalizowania (dźwiękowy i optyczny) awarii urządzenia w trakcie instalacji zestawu i wykonywania procedury. | TAK / NIE *) |  |
|  | Separator zasilany prądem 230V / 50Hz. | TAK / NIE *) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki zestawów/do zestawów do pobierania osocza powinny zawierać co najmniej 2 porty, zabezpieczone membraną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

- Zestawy jednorazowego użytku do pobierania osocza:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy jałowe, jednorazowego użytku do pobierania osocza kompatybilne z zaoferowanym w pkt 1 przenośnym separatorem osoczowym. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zestawy drenów, wyposażone w filtr do transfuzji krwi i jej składników oraz porty do połączenia z pojemnikiem z antykoagulantem i igłą do aferezy. Pojemniki do pobierania osocza powinny zawierać co najmniej 2 porty zabezpieczone membraną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. | TAK / NIE *) |  |
|  | Opakowanie: - każdy zestaw / część zestawu musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania; - pojedyncze zestawy / części zestawu muszą być zapakowanie w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze; - opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy / część zestawu tylko jednej serii; - na opakowaniu powinny znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania. | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykieta macierzysta na pojemniku kolekcyjnym i/lub pojemnik i/lub opakowanie zabezpieczające musi posiadać znak CE oraz zawierać następujące informacje: - nazwę i adres wytwórcy/producenta; - nazwę identyfikującą, REF w postaci literowo-cyfrowej; - numer serii w postaci literowo-cyfrowej; - datę ważności (miesiąc i rok); - określenie sterylności; - informacje o metodzie sterylizacji. Zamawiający dopuszcza etykiety i/lub pojemniki i/lub opakowania zabezpieczające z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, z wyjaśnionym znaczeniem piktogramów. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 2 – dostawa zestawów jednorazowego użytku do leukaferez, trombaferez leczniczych 
i pobierania komórek macierzystych na posiadanym przez Zamawiającego separatorze komórkowym MCS+ Haemonetics.

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy jałowe, jednorazowego użytku do leukaferez, trombaferez leczniczych i pobierania komórek macierzystych na posiadanym przez Zamawiającego separatorze komórkowym MCS+ Haemonetics. | TAK / NIE *) |  |
|  | Objętość pozanaczyniowa zestawu mniejsza niż 200 ml. Zestaw wyposażony w igłę 16 G, poddaną obróbce zwiększającej poślizg. Zestawy drenów zestawu wyposażone w filtr do transfuzji krwi i jej składników oraz Coupler – przebijak z filtrem antybakteryjnym do podłączenia płynu antykoagulacyjnego. Pojemnik transferowy i kolekcyjne zintegrowane z zestawem. Pojemniki do przechowywania produktu powinny zawierać co najmniej 2 porty, zabezpieczone membraną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. Centralnie na dolnej krawędzi pojemników do przechowywania produktu, powinno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika o długości około 2 cm, umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych. | TAK / NIE *) |  |
|  | Opakowanie: - każdy zestaw musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania; - pojedyncze zestawy / części zestawu muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze; - opakowanie zbiorcze może zawierać zestaw tylko jednej serii; - na opakowaniu powinny znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania. | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykieta macierzysta na pojemniku kolekcyjnym i/lub pojemnik i/lub opakowanie zabezpieczające musi posiadać znak CE oraz zawierać następujące informacje: - nazwę i adres wytwórcy/producenta; - nazwę identyfikującą, REF w postaci literowo-cyfrowej; - numer serii w postaci literowo-cyfrowej; - datę ważności (miesiąc i rok); - określenie sterylności; - informacje o metodzie sterylizacji. Zamawiający dopuszcza etykiety i/lub pojemniki i/lub opakowania zabezpieczające z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, z wyjaśnionym znaczeniem piktogramów. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 3 – dostawa zestawów jednorazowego użytku do pobierania dwóch jednostek koncentratu krwinek czerwonych na posiadanym przez Zamawiającego separatorze komórkowym MCS+ Haemonetics oraz płynu CPD.

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy jałowe, jednorazowego użytku do pobierania dwóch jednostek koncentratu krwinek czerwonych na posiadanym przez Zamawiającego separatorze komórkowym MCS+ Haemonetics. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zestaw wyposażony w igłę 16 G, poddaną obróbce zwiększającej poślizg. Zestawy drenów zestawu wyposażone w filtr do transfuzji krwi i jej składników oraz porty do podłączenia płynu antykoagulacyjnego i płynu kompensującego objętość krwi krążącej – 0,9% NaCl. Pojemnik transferowy i kolekcyjne zintegrowane z zestawem. | TAK / NIE *) |  |
|  | Opakowanie: - każdy zestaw musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania; - pojedyncze zestawy / części zestawu muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze; - opakowanie zbiorcze może zawierać zestaw tylko jednej serii; - na opakowaniu powinny znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania. | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykieta macierzysta na pojemniku i/lub pojemnik i/lub opakowanie zabezpieczające musi posiadać znak CE oraz zawierać następujące informacje: - nazwę i adres wytwórcy/producenta; - nazwę identyfikującą, REF w postaci literowo-cyfrowej; - numer serii w postaci literowo-cyfrowej; - datę ważności (miesiąc i rok); - określenie sterylności; - informacje o metodzie sterylizacji. Zamawiający dopuszcza etykiety i/lub pojemniki i/lub opakowania zabezpieczające z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, z wyjaśnionym znaczeniem piktogramów. | TAK / NIE *) |  |
|  | Płyn antykoagulacyjny CPD 50 o objętości 150 ml, w plastikowym pojemniku kompatybilny z zestawami jednorazowego użytku do pobierania dwóch jednostek koncentratu krwinek czerwonych. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 4 – dostawa płynu antykoagulacyjnego 4% cytrynianu sodu w 0,9% NaCl lub w wodzie do iniekcji.

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płyn antykoagulacyjny 4% cytrynian sodu w 0,9% NaCl lub w wodzie do iniekcji. | TAK / NIE *) | Płyn antykoagulacyjny 4% cytrynian sodu w ………... …………………. do iniekcji. |
|  | Płyn jałowy, apirogenny w pojemnikach typu „worek” o objętości 250 ml lub 500 ml. | TAK / NIE *) | Płyn o objętości …………….. ml |
|  | Pojemnik z płynem wyposażony w port do podłączenia standardowego „spike’a” – plastikowego przebijaka zestawu do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej. | TAK / NIE *) |  |
|  | Centralnie na dolnej krawędzi pojemników z antykoagulantem, powinno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika o długości około 2 cm, umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów. | TAK / NIE *) |  |
|  | Opakowanie: - każdy pojemnik musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania; - pojedyncze pojemniki muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze; - opakowanie zbiorcze może zawierać płyny tylko jednej serii; - na opakowaniu powinny znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania. | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykieta macierzysta na pojemniku i/lub pojemnik i/lub opakowanie zabezpieczające musi posiadać znak CE oraz zawierać następujące informacje: - nazwę i adres wytwórcy/producenta; - nazwę identyfikującą, REF w postaci literowo-cyfrowej; - numer serii w postaci literowo-cyfrowej; - datę ważności (miesiąc i rok); - określenie sterylności; - informacje o metodzie sterylizacji. Zamawiający dopuszcza etykiety i/lub pojemniki i/lub opakowania zabezpieczające z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, z wyjaśnionym znaczeniem piktogramów. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 5 do SIWZ

(wzór)

………………………........................

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Ja/My niżej podpisany/-i:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-3/20 na „Dostawę przenośnego separatora osoczowego wraz 
z zestawami, zestawów do aferez terapeutycznych oraz płynu antykoagulacyjnego” oświadczam, że:

- *należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 t.j.), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843 t.j.). z nw. Wykonawcą/-mi uczestniczącym/-mi w postępowaniu:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

____________________________________________________________________________________________________

- *nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 t.j.), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843 t.j.).

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2)

** w sytuacji, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 6 do SIWZ

(wzór)

……………………………………

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-3/20 na „Dostawę przenośnego separatora osoczowego wraz 
z zestawami, zestawów do aferez terapeutycznych oraz płynu antykoagulacyjnego” oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, 
w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio