Załącznik nr 3 do SWZ

po zmianach z dnia 05.05.2021 r.

(wzór)

…………………………………………

/Nazwa i adres Wykonawcy/

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr ZP/PN-4/21 na

„Dzierżawę w pełni automatycznych analizatorów immunohematologicznych i systemu manualnego oraz dostawę kart, odczynników, materiałów zużywalnych i zestawów kontrolnych”

- Część 1 – dzierżawa dwóch w pełni automatycznych analizatorów immunohematologicznych oraz sytemu manualnego wraz z dostawą przewidzianych instrukcjami używania kart, odczynników, materiałów zużywalnych oraz zestawów kontrolnych * )

- Karty, odczynniki, materiały zużywalne w ilości niezbędnej do wykonania nw. liczby badań/kontroli:

  - Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące kart, odczynników, materiałów zużywalnych:

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Karty do mikrokolumnowego pośredniego testu antyglobulinowego z surowicą poliwalentną – screening przeciwciał odpornościowych na 3 krwinkach, - zastosowana surowica antyglobulinowa poliwalentna zawiera minimalnie przeciwciała anty – IgG oraz anty – C3d, - przewidywana ilość badań: 300 000. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty do mikrokolumnowego pośredniego testu antyglobulinowego z surowicą poliwalentną – właściwa próba krzyżowa w PTA, - zastosowana surowica antyglobulinowa poliwalentna zawiera minimalnie przeciwciała anty-IgG oraz anty-C3d, - przewidywana ilość badań: 237 000. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty do mikrokolumnowego testu enzymatycznego - identyfikacja przeciwciał odpornościowych na panelu min. 10 krwinkowym, - przewidywana ilość badań: 6 100. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty do mikrokolumnowego bezpośredniego testu antyglobulinowego z surowicami monowalentnymi, - 1 badanie = reakcja z IgG + reakcja z C3d + autokontrola, - przewidywana ilość badań: 550. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty do mikrokolumnowego bezpośredniego testu antyglobulinowego z surowicami monowalentnymi, - przewidywana ilość badań: 150. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty z odczynnikami monoklonalnymi do wykonania pełnego badania grupy krwi wraz z oznaczeniem izoaglutynin na krwinkach A1, -B (A-B-DVI+/DVI-/A1-B), - przewidywana ilość badań: 144 000. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty z odczynnikami monoklonalnymi do kontroli antygenów grupowych u biorców krwi (A-B-DVI -/A-B-DVI -), - przewidywana ilość badań: 96 500. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty z odczynnikami monoklonalnymi do kontroli antygenów grupowych u dawców krwi (A-B-DVI+/A-B-DVI +), - przewidywana ilość badań: 236 500. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty z odczynnikami monoklonalnymi do oznaczenia grupy krwi u noworodka, - przewidywana ilość badań: 15 500. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty do określania kategorii antygenu D, - przewidywana ilość badań: 90. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty do mikrokolumnowego pośredniego testu antyglobulinowego z surowicą monowalentną anty-IgG, - 1 karta = 2 badania, - przewidywana ilość badań: 950. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Odczynnik LISS i/lub odczynnik stabilizujący krwinki czerwone: - możliwość tworzenia zawiesin krwinek czerwonych wykorzystywanych w mikrotestach kolumnowych: PTA, BTA oraz w teście enzymatycznym, oznaczanie grupy, - objętość jednostkowego opakowania odczynnika: 100 – 500 ml, - ilość niezbędna do wykonania w/w testów przy użyciu produkowanych przez Zamawiającego własnych krwinek panelowych (uwzględniając ilość niezbędną również do zawieszenia krwinek panelowych). Minimalna ilość ml: 240 000. | TAK / NIE * ) | objętość jednostkowego opakowania odczynnika ......... ml |
|  | W przypadku braku możliwości wykonywania badań w oparciu o krwinki wzorcowe produkowane przez Zamawiającego, Wykonawca zapewni możliwość wykonywania badań w oparciu o zaoferowane krwinki współpracujące z zaoferowanym analizatorem. Zaoferowane krwinki winny spełniać następujące wymagania: - Krwinki wzorcowe do układu ABO Wymagania dotyczące w/w krwinek wzorcowych: - panel 2 krwinkowy, - w panelu powinny znaleźć się krwinki: A1, B, - krwinki zawieszone w zbuforowanym roztworze zawierającym środki konserwujące, - krwinki gotowe do użycia do testów mikrokolumnowych, - opakowanie jednostkowe: 2 – 10 ml, - w czasie przechowywania w terminie ważności brak zmian w aktywności antygenowej, brak hemolizy, - zakres badań: określanie grupy krwi ABO, - zakres stosowanych technik serologicznych: metody mikrokolumnowe, - temperatura przechowywania: 2 – 8 ºC, - termin ważności: minimum 1 miesiąc od terminu dostawy krwinek, - ilość niezbędna do wykonania badań określonych w poz. 6. - Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał odpornościowych Wymagania dotyczące w/w krwinek wzorcowych: - panel 3/4 krwinkowy grupy O, - w panelu powinny znaleźć się krwinki zawierające antygeny: C, c, Cw, D, E, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, M, N, P1, Lea i Leb, - w zestawie powinny występować krwinki o fenotypach: DCwCee, DccEE, dccee, - co najmniej jedne krwinki w zestawie powinny zawierać homozygotyczną ekspresję antygenów: Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, S, s, - krwinki zawieszone w zbuforowanym roztworze zawierającym środki konserwujące, - krwinki gotowe do użycia do testów mikrokolumnowych, - opakowanie jednostkowe: 2 - 10 ml, - w czasie przechowywania w terminie ważności brak zmian w aktywności antygenowej, brak hemolizy, - zakres badań: wykrywanie przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym, - zakres stosowanych technik serologicznych: metody mikrokolumnowe, - temperatura przechowywania: 2 – 8 ºC, - termin ważności: minimum 1 miesiąc od terminu dostawy krwinek, - ilość niezbędna do wykonania badań określonych w poz. 1. | TAK / NIE * ) | e) opakowanie jednostkowe: ......... ml j) termin ważności min.: ……. miesiąc g) opakowanie jednostkowe: ….... ml k) termin ważności min.: ……. miesiąc |
|  | - Enzym proteolityczny-bromelina/papaina. - Ilość niezbędna do wykonania badań określonych w poz. 3. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Materiały zużywalne, kalibracyjne, kontrolne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia wykazanej przez Zamawiającego ilości badań przez okres 48 miesięcy przy użyciu zaproponowanych urządzeń. - Ilość niezbędna do wykonania wyspecyfikowanych powyżej badań. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

  - Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące zestawów kontrolnych (wewnątrzlaboratoryjnych i zewnątrzlaboratoryjnych):

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa zestawów do wewnątrzlaboratoryjnej codziennej kontroli jakości badań i analizatorów – w ilości niezbędnej do wykonania kontroli 2 razy na dobę przez okres 48 miesięcy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Dostawa zestawów do zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości badań immunohematologicznych (częstotliwość kontroli – 1 raz na kwartał) przez okres 48 miesięcy – w ilości 16 zestawów. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Usługa dostępu on-line umożliwiająca wypełnienie i wysłanie wyników drogą elektroniczną. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Konfiguracja materiału kontrolnego ma zapewnić wykonanie następujących badań: - grupa krwi ABO, - podgrupa A, - oznaczenie antygenu D z układu Rh, - oznaczenie fenotypu układu Rh, - bezpośredni test antyglobulinowy, - wykrywanie przeciwciał odpornościowych, - identyfikacja przeciwciał odpornościowych. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Udział laboratorium w programie zewnętrznej kontroli jakości potwierdzony każdorazowo certyfikatem. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

  - Pozostałe wymagania:

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaoferowania takich samych kart w oparciu o technikę mikrokolumnową żelową do badań z użyciem analizatorów oraz metody manualnej. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Termin ważności kart i odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego, z wyjątkiem odczynników krwinkowych, których termin ważności nie może być krótszy niż 4 tygodnie od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: - kart i odczynników min.: ........ miesięcy - odczynników krwinkowych min.: ….... tygodni od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Karta do mikrokolumnowego pośredniego testu antyglobulinowego oraz testu enzymatycznego z podziałem na 6 – 8 kolumn. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Ilość odczynników, kontroli i materiałów zużywalnych powinna zostać wyliczona na okres 48 miesięcy przy założeniu pracy w następującym systemie: 1) praca całodobowa, 2) 2 kontrole na dobę, 3) w ciągu doby 30 cykli badań, w tym: a) 15 cykli – jednoczasowo 8 próbek w celu wykonania pełnej grupy krwi z przeciwciałami odpornościowymi, b) 15 cykli – jednoczasowo 8 próbek w celu wykonania prób zgodności (ABD dawcy i biorcy, przeciwciała odpornościowe, właściwa próba zgodności po 2 jednostki krwi dla każdego biorcy). | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

- Dzierżawa dwóch w pełni automatycznych analizatorów immunohematologicznych kompatybilnych z zaoferowanymi kartami, odczynnikami, materiałami zużywalnymi oraz zestawami kontrolnymi:

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator wykonuje automatycznie całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę 7 dni w tygodniu (bez potrzeby wyłączania) wykonujący badania w oparciu o technologię testów mikrokolumnowych. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Analizator pracuje w systemie wolnego dostępu (możliwość doładowywania próbek, odczynników oraz uzupełniania płynów systemowych i usuwania odpadów bez przerywania pracy analizatora). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wydajność analizatora – min. 50 grup krwi z izoaglutyninami na krwinkach A1, B oraz badaniem przeglądowym w kierunku przeciwciał odpornościowych na godz. lub min. 100 badań przeglądowych w kierunku przeciwciał odpornościowych. | TAK / NIE * ) | Wydajność analizatora ...... grup krwi z badaniem przeglądowym w kierunku przeciwciał odpornościowych na godz. * ) lub ....... badań przeglądowych w kierunku przeciwciał odpornościowych* ) |
|  | Analizator zintegrowany z jednostką sterującą z oprogramowaniem. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Analizator wyposażony w UPS podtrzymujący napięcie przez min. 20 min. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Komputer z monitorem, drukarką laserową, drukarką kodów kreskowych, laserowym czytnikiem kodów kreskowych oraz UPS (podtrzymujący napięcie przez min. 20 min.). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Analizator posiada na pokładzie magazyn odczynników, w tym mikrokart, pozwalający na nieprzerwane wykonanie badań. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Analizator posiada magazyn mikrokart z możliwością załadunku i identyfikacji min. 10 różnych rodzajów mikrokart (min. 200 szt.). | TAK / NIE * ) | Magazyn mikrokart z możliwością załadunku i identyfikacji ........ różnych rodzajów mikrokart (..... szt.) |
|  | Statywy na próbki do badań dostosowane do probówek o średnicy od 10 do 16 mm. Możliwość umieszczenia probówek o różnej średnicy w jednym statywie. | TAK / NIE * ) | Statywy na próbki do badań dostosowane do probówek o średnicy .......... mm. |
|  | Pozytywna identyfikacja odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych, w tym ISBT 128. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Analizator zgłasza stan alarmowy, jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. | TAK / NIE * ) |  |
|  | System kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników: swoistość, aktywność. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Automatyczne przygotowanie roboczej zawiesiny krwinek czerwonych. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Automatyczny system kontroli niezgodności aktualnych wyników badań z wynikami w archiwum przez oprogramowanie analizatora. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Elektroniczny rejestr numerów serii stosowanych odczynników. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Funkcja automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki do analizatora. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów oraz zakorkowanych probówek, co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły pipetującej. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Analizator ze zdublowanymi pojemnikami na płyny systemowe oraz odpady (czujnik przepełnienia pojemnika). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Kosz na odpady na pokładzie analizatora. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Programowanie domyślnych profili badań bez konieczności każdorazowego programowania badań dla próbek znajdujących się na pokładzie analizatora. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami): - grupa krwi układu ABO z użyciem odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI (-), anty-DVI (+), - izoaglutyniny A1,B, - badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS), - potwierdzenie grupy krwi w zakresie: anty-A, anty-B, anty-D kategoria DVI (-) dla biorców oraz DVI (+) dla dawców, - próby zgodności w środowisku PTA-LISS, - bezpośredni test antyglobulinowy w zakresie: anty-IgG-anty-C3d i/lub - anty-IgG, anty-IgM, anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d, - identyfikacja przeciwciał na panelu min. 10 krwinkowym w PTA oraz teście enzymatycznym, - możliwość oznaczania fenotypu układu Rh (C, Cw, c, E, e), - możliwość oznaczania fenotypu układu Kell, - możliwość oznaczania pojedynczych antygenów z układów: MNSs, Kell, Kidd, Duffy, Lewis, - możliwość oznaczania profili antygenowych z układów: MNSs, Kell, Kidd, Duffy, Lewis. | TAK / NIE * ) | g) identyfikacja przeciwciał na panelu .......... krwinkowym w PTA oraz teście enzymatycznym |
|  | - Urządzenie zapewnia automatyczną transmisję danych (tj. odbiór zleceń oraz transfer wyników) do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego eKrew PLUS (firmy Marcel). - Zamawiający wymaga, aby na dzień pełnego zakończenia wdrożenia nowego systemu badań, oferowany przez Wykonawcę System współpracował z systemem informatycznym Zamawiającego. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Analizator fabrycznie nowy – 1 szt.; rok produkcji – nie starszy niż 2020 r. - Analizator fabrycznie nowy lub używany – 1 szt.; rok produkcji – nie starszy niż 2016 r. W przypadku zaoferowania urządzenia używanego Wykonawca oświadcza, iż posiada ono udokumentowany stan techniczny oraz aktualny przegląd techniczny wykonany przez serwis Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające stan techniczny i protokół potwierdzający wykonanie przeglądu technicznego wraz z dostawą analizatora. | TAK / NIE * ) | - Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji ……….… *) - Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji ……….… *) lub używany, rok produkcji ………… *) |

* )  - niepotrzebne skreślić

- Dzierżawa systemu manualnego przewidzianego instrukcjami używania, kompatybilnego 
z zaoferowanymi do analizatora kartami i odczynnikami:

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System manualny przewidziany instrukcjami używania, kompatybilny z zaoferowanymi do analizatorów kartami i odczynnikami w skład, którego wchodzą następujące urządzenia: | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Inkubator do mikrokolumn min. 24 karty – 2 szt. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Inkubator do mikrokolumn min. 36 kart – 1 szt. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wirówka do mikrokolumn min. 12 kart – 2 szt. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wirówka do mikrokolumn min. 24 karty – 2 szt. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Rok produkcji urządzeń wykazanych w pkt 1 nie starszy niż 2012 r. | TAK / NIE * ) | Rok produkcji: - Inkubatorów do mikrokolumn min 24 karty ……… - Inkubatora do mikrokolumn min 36 kart ……… - Wirówek do mikrokolumn min. 12 kart ……… - Wirówek do mikrokolumn min. 24 karty ……… |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

- Część 2 – dostawa przewidzianych instrukcjami używania kart, odczynników, akcesoriów 
i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań techniką mikrokolumnową na posiadanych przez Zamawiającego czterech analizatorach Classic ID-GelStation DiaMed GmbH oraz dzierżawa sprzętu do wykonywania badań w metodzie manualnej jako system back-up do ww. analizatorów * )

- Karty, odczynniki, akcesoria i materiały zużywalne oraz kontrole niezbędne 
do wykonywania badań techniką mikrokolumnową na posiadanych przez Zamawiającego analizatorach Classic ID-GelStation DiaMed:

| L.p. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Karty do mikrokolumnowego pośredniego testu antyglobulinowego z surowicą poliwalentną – screening przeciwciał odpornościowych na 3 krwinkach. - Zastosowana surowica antyglobulinowa poliwalentna zawiera minimalnie przeciwciała anty – IgG oraz anty – C3d. - Przewidywana ilość badań: 53 000. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty do mikrokolumnowego pośredniego testu antyglobulinowego z surowicą poliwalentną – właściwa próba krzyżowa w PTA LISS. - Zastosowana surowica antyglobulinowa poliwalentna zawiera minimalnie przeciwciała anty – IgG oraz anty – C3d. - Przewidywana ilość badań: 40 500. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty z odczynnikami monoklonalnymi do wykonania pełnego badania grupy krwi układu ABO i RhD (DVI+, DVI-) wraz z oznaczeniem izoaglutynin na krew A1, -B ( A-B-DVI+/DVI-/A1-B). - Przewidywana ilość badań: 27 000. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty z odczynnikami monoklonalnymi do kontroli antygenów grupowych u biorców krwi (A-B-DVI-/A-B-DVI-). - 1 karta = 2 badania. - Przewidywana ilość badań: 26 000. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty z odczynnikami monoklonalnymi do kontroli antygenów grupowych u dawców krwi (A-B-DVI+/A-B-DVI+). - 1 karta = 2 badania. - Przewidywana ilość badań: 40 250. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Karty z odczynnikami monoklonalnymi do oznaczania grupy krwi u noworodka. - Przewidywana ilość badań: 3 600. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Odczynnik LISS i/lub odczynnik stabilizujący krwinki czerwone - możliwość tworzenia zawiesin krwinek czerwonych wykorzystywanych w mikro-testach kolumnowych: PTA, BTA oraz w teście enzymatycznym, oznaczanie grupy, - objętość jednostkowego opakowania odczynnika: 100 ml – 500 ml, - ilość niezbędna do wykonania w/w testów przy użyciu własnych krwinek panelowych (uwzględniając ilość niezbędną również do zawieszenia krwinek panelowych) – walidacja po stronie Zamawiającego. - Przewidywana ilość badań: odpowiednio do liczby wyspecyfikowanych badań. Minimalna ilość ml: 130 000. | TAK / NIE * ) | 2) objętość jednostkowego opakowania ……… ml |
|  | - Dostawa zestawów do wewnątrz-laboratoryjnej codziennej kontroli jakości badań i analizatora – kontrola 2 razy na dobę. - Przewidywana ilość badań: ilość niezbędna do wykonania kontroli 2 razy na dobę. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Dostawa innych materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych, płynów konserwujących, myjących, płuczących do posiadanych przez Zamawiającego analizatorów w ilościach niezbędnych do prawidłowej pracy analizatorów oraz wykonania wskazanej ilości badań przez okres 24 miesięcy. - Przewidywana ilość badań: odpowiednio do wyspecyfikowanych badań. | TAK / NIE * ) |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Termin ważności dostarczonych kart i odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego, z wyjątkiem odczynników krwinkowych, których termin ważności nie może być krótszy niż 4 tygodnie od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: - kart i odczynników min.: ............. miesięcy - odczynników krwinkowych min.: ............. tygodni od daty dostawy do Zamawiającego. |
|  | Karty do mikrokolumnowego pośredniego testu antyglobulinowego oraz testu enzymatycznego z podziałem na 6 kolumn przewidziane instrukcją obsługi analizatora będącego wyrobem medycznym zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych. | TAK / NIE * ) | . |
|  | Ilość odczynników, kontroli i akcesoriów niezbędnych do prawidłowej pracy analizatorów powinna zostać wyliczona na okres 24 miesięcy przy założeniu pracy w następującym systemie: - praca całodobowa, - kontrole 2 razy na dobę, - w ciągu doby 15 cykli badań, w tym: - 5 cykli – jednoczasowo 2 próbki w celu wykonania pełnej grupy krwi z przeciwciałami odpornościowymi; - 10 cykli – jednoczasowo 4 próbki w celu wykonania prób zgodności (ABD dawcy i biorcy, przeciwciała odpornościowe, właściwa próba zgodności po 2 jednostki krwi dla każdego biorcy). | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

- Dzierżawa sprzętu do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej, 
w metodzie manualnej wykonywanej techniką mikrokolumnową żelową, przewidzianych instrukcjami używania z zaoferowanymi odczynnikami jako system back-up 
z posiadanymi przez Zamawiającego, czterema analizatorami Classic ID-GelStation DiaMed GmbH:

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System manualny przewidziany instrukcjami używania, kompatybilny z zaoferowanymi do analizatorów kartami i odczynnikami w skład, którego wchodzą następujące urządzenia: | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Inkubator do mikrokolumn min. 24 karty – 4 szt. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wirówka do mikrokolumn min. 12 kart – 4 szt. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Rok produkcji urządzeń wykazanych w pkt 1 nie starszy niż 2013 r. | TAK / NIE * ) | Rok produkcji: - Inkubatorów do mikrokolumn min 24 karty ……… - Wirówek do mikrokolumn min. 12 kart ……… |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/