**Załącznik nr 3**

**do Warunków przetargowych**

**po zmianach z dn. 30.07.2019r.**

 *(wzór)*

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

 Nazwa urządzenia: ............................................................................................................................

 Nazwa producenta: …..………………………………………………………………………….…

 Typ i model: ….........…………………………………………….....................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **Charakterystyka** **proponowanego przez Uczestnika przetargu urządzenia** | **Uwagi** |
| 1. | Urządzenie do zgrzewania drenów z PCV łączących pojemniki przeznaczone do pobierania i przechowywania krwi i jej składników. | TAK / NIE \* ) |  |
| 2. | Urządzenie wyposażone w głowicę zgrzewającą umieszczoną stacjonarnie na jednostce zasilającej, zintegrowaną z jednostką zasilającą w postaci jednego wspólnego elementu. | TAK / NIE \* ) |  |
| 3. | Urządzenie umożliwiające uzyskiwanie zgrzewów z perforacją pozwalającą łatwo i dokładnie rozdzielić zgrzany dren; średnica zgrzanych drenów maksymalnie do 6.0 mm. | TAK / NIE \* ) |  |
| 4. | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej i wykonywania co najmniej 20 zgrzewów na minutę, średni czas trwania jednego zgrzewu 0,5 do 3 sekund w zależności od średnicy drenu. | TAK / NIE \* ) |  |
| 5. | Urządzenie umożliwiające dostosowanie siły zgrzewania do średnicy drenu i materiału z jakiego wykonano dren.  | TAK / NIE \* ) |  |
| 6. | Mechaniczna detekcja obecności drenu w głowicy zgrzewającej. | TAK / NIE \* ) |  |
| 7. | Urządzenie wyposażone w diodowy system wskazujący na trwanie procesu zgrzewania. | TAK / NIE \* ) |  |
| 8. | Urządzenie wyposażone we wskaźnik optyczny wykonania nieprawidłowego zgrzewu. | TAK / NIE \* ) |  |
| 9. | Urządzenie wyposażone w moduł zgrzewający zabezpieczony metalową lub plastikową osłoną, odporną na uszkodzenia mechaniczne, którą można łatwo zdjąć celem dezynfekcji. | TAK / NIE \* ) | Osłona: \*metalowa/\*plastikowa |
| 10. | Urządzenie umożliwiające podłączenie do jednostki zasilającej dodatkowej, dedykowanej głowicy ręcznej za pomocą kabla o długości 1,5 m - 1,8 m. | TAK / NIE \* ) | Długość kabla: …….. |
| 11. | Urządzenie wyposażone w generator wysokiej częstotliwości. | TAK / NIE \* ) |  |
| 12. | Urządzenie wyposażone w elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. | TAK / NIE \* ) |  |
| 13. | Zasilanie 230 V / 50 Hz. | TAK / NIE \* ) |  |
| 14. | Urządzenie oznakowane znakiem CE.  | TAK / NIE \* ) |  |
| 15. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | TAK / NIE \* ) |  |
| 16. | Urządzenie fabrycznie nowe; rok produkcji: nie starszy niż 2018. | TAK / NIE \* ) | Rok produkcji: …… |
| 17. | Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.  | TAK / NIE \* ) | Okres gwarancji: ........ miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. |

\* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

 /Miejscowość i data/

 ………………………………...............………………………………….........…………

 /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

 (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)